РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ЗА ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ТЭС

РД 153-34.1-11.314-00
УДК 681.2

Вводится в действие с 20.04.2000
Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители Б.Г. ТИМИНСКИЙ, А.Г. АЖИКИН, В.И. ОСИПОВА, Л.В. СОЛОВЬЕВА

Аттестовано Центром стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования Открытого акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС" (Свидетельство об аттестации МВИ от 21 июня 1999 г.)
Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 26.01.2000

Первый заместитель начальника   А.П. БЕРСЕНЕВ
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 [2],  [14],  [7], ГОСТ 8.563.1-97 [З], ГОСТ 8.563.2-97 [4].

1.2. Методика регламентирует порядок выполнения измерений расхода питательной воды за ПВД на ТЭС и устанавливает требования к методу и СИ, подготовке, проведению измерений и обработке результатов измерений.

1.3. Методика обеспечивает получение достоверных характеристик погрешности измерений расхода питательной воды за ПВД при принятой доверительной вероятности, равной 0,95.
1.4. Методика предназначена для персонала проектных, наладочных и эксплуатирующих оборудование предприятий электроэнергетической отрасли для использования при организации и выполнении измерений расхода питательной воды за ПВД на ТЭС с энергоблоками мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт.

1.5. С выходом настоящей Методики утрачивает силу "Методика выполнения измерений расхода питательной воды за подогревателями высокого давления на тепловых электростанциях: РД 34.11.314-92" (М.: СПО ОРГРЭС, 1993).
1.6. В настоящей Методике приняты следующие сокращения:

АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим процессом

БИК — блок извлечения корня

БЩУ — блочный щит управления

ИВК — информационно-вычислительный комплекс

ИИС — информационная измерительная система

ИК — измерительный комплекс

ИТ — измерительный трубопровод

НТД — научно-техническая документация

ПВД — подогреватель высокого давления

ПИП — первичный измерительный преобразователь

РСИ — регистрирующее средство измерений

СИ — средство измерений

СУ — сужающее устройство

ТП — технологический процесс

ТС — термопреобразователь сопротивления

ТЭП — технико-экономические показатели

ТЭС — тепловая электростанция

ЭЛИ — электронно-лучевой индикатор

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОМ ПАРАМЕТРЕ
2.1. Информация о расходе питательной воды на котел используется при оперативном контроле и управлении ТП и при расчете ТЭП работы ТЭС.

2.2. Место и форма представления и использования информации определяются по [13], согласно которому требуются постоянные измерение и регистрация на приборах, установленных на БЩУ, общего расхода питательной воды на котел и по каждому потоку для парового прямоточного котла. Результаты измерений общего расхода используются для расчета ТЭП, а результаты измерений по потокам и на корпуса — для контроля работы технологического оборудования (оперативный контроль).

2.3. Номинальные значения измеряемого параметра для энергоблоков различной мощности приведены в табл. 1.

Таблица 1
	Мощность энергоблоков, МВт
	Номинальные значения

	
	расхода питательной воды, т/ч
	давления питательной воды, МПа (кгс/см2)
	температуры

питательной воды, К (°С)

	300

500

800

1200
	950-1000

1600-1800

2600-2800

4000
	29-31 (290÷310)

29-31 (290÷310)

29-31 (290÷310)

29-31 (290÷310)
	533-548 (260÷275)

533-548 (260÷275)

533-548(260÷275)

533-548 (260÷275)


3. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. Условия измерений должны соответствовать основным положениям разд. 1 и 5—7 ГОСТ 8.563.1-97 [3].

3.2. Климатические условия эксплуатации СИ должны соответствовать условиям их применения, указанным в НТД.

3.3. Диапазоны измерений применяемых СИ должны соответствовать диапазонам изменений контролируемых параметров.

3.4. Измерение расхода питательной воды осуществляется рассредоточенной измерительной системой, составные элементы которой находятся в разных внешних условиях.

На основании [15] и анализа состояния измерений расхода питательной воды можно сделать выводы, что для системы характерен диапазон изменения температуры окружающей среды, приведенный в табл. 2

Таблица 2
	Элементы измерительной системы
	Диапазон изменения температуры окружающей среды, оС

	Измерительный преобразователь расхода 

Линия связи 

Вторичный измерительный прибор 

Агрегатные средства ИИС 

Устройства представления информации ИВК
	5-40

5-35

15-30

15-25

15-30


4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
Погрешность измерений расхода питательной воды за ПВД на ТЭС в соответствии с требованиями [10] должна составлять ±1,5% для расчета ТЭП и оперативного контроля.

5. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
5.1. Расход питательной воды измеряется методом переменного перепада давления в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97 [3], ГОСТ 8.563.2-97 [4] и ГОСТ 8.563.3-97 [5].

5.2. Уравнение массового расхода питательной воды приведено в разд. 5 ГОСТ 8.563.1-97 [3].

5.3. Порядок измерения массового расхода осуществляется в соответствии с п. 5.3 ГОСТ 8.563.1-97 [3].

5.4. Определение физических свойств контролируемой среды осуществляется в соответствии с п. 5.4 ГОСТ 8.563.1-97 [3].

5.5. Измерения расхода питательной воды выполняются на прямолинейном участке трубопровода после байпаса, до отборов на впрыски, перед регулирующим клапаном (общий расход воды на котел) и на каждом трубопроводе или на каждом корпусе двухкорпусных котлов.

5.6. При измерении расхода питательной воды необходимо проводить измерения параметров ее состояния (давления, температуры) в соответствии с пп. 6.2.11; 6.3 и 6.4 ГОСТ 8.563.2-97 [4].

5.7. В зависимости от типа СИ, используемых на ТЭС, применяются два основных варианта компоновки измерительных систем:

децентрализованная измерительная система с использованием локальных вторичных показывающих, регистрирующих приборов (рис. 1);
централизованная измерительная система с использованием средств вычислительной техники (рис. 2).

[image: image1.png]



Рис. 1. Структурная схема измерительной системы с использованием локального РСИ (децентрализованная система):
1 – СУ в трубопроводе; 2 – соединительные линии от СУ к ПИП; 3 – ПИП перепада давления; 4 – линия связи от ПИП перепада давления до БИК; 5 – БИК; 6 – линия связи от БИК до РСИ; 7 – РСИ перепада давления; 8 – ТС; 9 – РСИ температуры питательной воды; 
10 – измерительный преобразователь давления; 11 – РСИ давления; 12 – линия связи от ТС до РСИ


[image: image2.png]



Рис. 2. Структурная схема измерительной системы с использованием ИИС и ИВК АСУ ТП (централизованная система):
1 – СУ в трубопроводе; 2 – соединительные линии от СУ к ПИП; 3 – ПИП давления;

3а – ПИП перепада давления; 4 – линия связи от ПИП к измерительной подсистеме; 
5 – измерительная подсистема (ИИС, ИВК АСУ ТП); 6 – линия связи передачи кодового сигнала к вычислительной подсистеме; 7 – вычислительная подсистема (ИВК АСУ ТП); 
8 – линия передачи обработанной информации от вычислительной подсистемы к средствам представления информации; 9 – средства представления информации АСУ ТП; 10 – ТС

5.8. При измерениях расхода питательной воды с помощью децентрализованной измерительной системы (см. рис.1) сигнал по перепаду давления, создаваемый СУ, поступает на ПИП, где преобразуется в унифицированный выходной электрический сигнал. Электрический сигнал передается на БИК и далее РСИ (вторичному прибору), который отградуирован в единицах измерения расхода.

Для обеспечения линейной зависимости показаний вторичного прибора от перепада давления используется БИК. По действительным параметрам питательной воды перед котлом (температуре и давлению), которые определяются по [12] и [11], вносятся поправки к показаниям РСИ.

5.9. При централизованной измерительной системе с использованием ИИС (см. рис. 2) выходная информация от ПИП перепада давления на СУ, температуры и давления среды перед СУ поступает в вычислительный комплекс для автоматической обработки результатов измерений (извлечение корня из численного значения перепада давления, внесение поправки на действительную плотность среды в отличие от расчетной по действительным температуре и давлению), расчета ТЭП и управления ТП. Обработка и расчет производятся с использованием табличной аппроксимации или уравнений состояния.

5.10. Средства измерений, используемые в системах измерений расхода, питательной воды за ПВД приведены в приложении.

6. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ
6.1. Подготовка к измерениям проводится в соответствии с п. 7.1 ГОСТ 8.563.2-97 [4].

Перед измерениями проверяется соответствие:

прямых участков ИТ требованиям разд. 7 ГОСТ 8.563.1-97 [3] (эта проверка проводится один раз перед пуском в эксплуатацию ИК);

монтажа соединительных и заборных трубок требованиям разд. 6 ГОСТ 8.563.2-97 [4] (эта проверка проводится один раз перед пуском в эксплуатацию ИК);

конструкции СУ одному из разд. 8, 9 и 10 ГОСТ 8.563.1-97 [3] (эта проверка проводится периодически через установленные межповерочные интервалы времени);

монтажа СИ параметров потока требованиям разд. 6 ГОСТ 8.563.2-97 [4] и монтажно-эксплуатационной документации (эта проверка проводится один раз перед пуском в эксплуатацию);
условий проведения измерений требованиям разд. 4 ГОСТ 8.563.2-97 [4] (эта проверка выполняется не реже одного раза в год);

применения СУ граничным условиям, приведенным в ГОСТ 8.563.1-97 [3] (эта проверка осуществляется не реже одного раза в год).

6.2. По результатам проверки и в соответствии с требованиями к обеспечению необходимой точности измерений (пп. 5.2.3 и 9.5 ГОСТ 8.563.2-97 [4]) определяются условно-постоянные параметры, а по ним и различные постоянные коэффициенты (приложение А.1 ГОСТ 8.563.2-97 [4]).
6.3. После проверки приводятся в рабочее состояние все СИ и измеряются действительные значения параметров, по которым определяется расход питательной воды (см. приложение А ГОСТ 8.563.2-97 [4]):
значение абсолютного давления в соответствии с п. 6.2.11 ГОСТ 8.563.2-97 [4];
значение температуры питательной воды в соответствии с п. 6.3 ГОСТ 8.563.2-97 [4].
6.4. При обнаружении несоответствия ИК требованиям, указанным в п. 6.1 настоящей Методики, принимаются меры, направленные на его устранение.

7. ОПЕРАЦИИ ОБРАБОТКИ И ВЫЧИСЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ
7.1. Расчет расхода питательной воды в общем случае производится в соответствии с п. 8.1 ГОСТ 8.563.2-97 [4].
7.2. Расчет расхода питательной воды по результатам планиметрирования диаграмм или при использовании показаний регистрирующих приборов выполняется в соответствии с п. 8.3 ГОСТ 8.563.2-97 [4] в такой последовательности

7.2.1. Текущее значение расхода питательной воды определяется по показаниям измерительного прибора.

7.2.2. Среднесуточные значения массового расхода питательной воды (qm т/ч) определяются при обработке суточных диаграмм регистрирующих приборов планиметрами в соответствии с приложением Г ГОСТ 8.563.2-97 [4] по формуле 

[image: image3.wmf]в

ш

m

п

q

q

qN

II

=×

×

                                                             (1)
где qв— верхнее значение расхода, т/ ч;

Nn — показание полярного планиметра, см2;

Iq  — длина ленты с записью значения расхода, см;

Iш — длина шкалы регистрирующего прибора, см. 

7.3. Расчет расхода питательной воды при использовании агрегатных СИ ИВК выполняется в соответствии с п. 8.2 ГОСТ 8.563.2-97 [4] в такой последовательности:

7.3.1. Текущее значение расхода питательной воды определяется путем опроса измерительной системы с интервалом не более 15 с.

7.3.2. Среднесуточное значение массового расхода питательной воды qm (т/ч) определяется по формуле


[image: image4.wmf]1

1

n

mmi

i

qq

n

=

=

å

                                                               (2)

где n — число циклов опроса датчика расхода за интервал усреднения;

qmi — текущее значение расхода в i-м цикле опроса, т/ч.

7.3.3. Среднесуточные значения температуры и давления определяются в соответствии с [12] и [11].
7.4. Обработка результатов измерений, представление измерительной информации по расходу, температуре и давлению питательной воды и внесение поправок производятся агрегатными СИ ИИС автоматически.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Результаты измерения расхода питательной воды должны быть оформлены следующим образом.

8.1. При использовании РСИ:

носитель измерительной информации по расходу, температуре и давлению питательной воды — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;

результаты измерений расхода питательной воды представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.

8.2. При использовании ИИС:

носителем измерительной информации по значениям расхода питательной воды и результатам обработки данных является электронная память агрегатных СИ ИИС;

результаты обработки измерительной информации и расчеты индицируются на средствах представления информации (ЭЛИ, индикаторах) и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.

9. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ
К выполнению измерений и обработке их результатов могут быть допущены лица, прошедшие специальное обучение и имеющие квалификацию:

при выполнении измерений — электрослесарь не ниже 3-го разряда;

при обработке результатов измерений — техник или инженер, занимающийся расчетом ТЭП.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации системы измерения расхода питательной воды необходимо соблюдать требования [8] и [9].

Приложение

Рекомендуемое

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА, ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

	Наименование
	Тип
	Предел основной

допустимой

погрешности, %
	Завод-

изготовитель
	Примечание

	1. Для децентрализованной измерительной системы

	Преобразователи разности давления с блоком питания БП36
	Сапфир-22М-ДД модель
	
	ЗАО "Манометр" 
г. Москва
	Измерение расхода

	
	2410 
	±0,25; 
	
	

	
	2420
	±0,5
	
	

	Блок извлечения корня
	БИК-1
	±0,5
	
	

	Миллиамперметры и вольтметры автоматические показывающие и регистрирующие
	КСУ-2
	±0,5 (по показаниям) ±1,0 (по регистрации)
	Завод "Электро-

автоматика" 

г. Йошкар-Ола
	

	
	КСУ-4
	±0,25 (по показаниям) ±0,5 (по регистрации)
	
	

	Термопреобразователь сопротивления платиновый
	ТСП
	для класса допуска В, °С
±[0,3+0,005|t|]
	Фирма "Навигатор", 
г. Москва 
Завод "Электро-

термометрия",

г. Луцк
	Контроль температуры измеряемой среды

	Мосты автоматические показывающие и самопишущие
	КСМ-4
	±0,25 (по показаниям)
±0,5 (по регистрации)
	ПО "Львов-прибор", 

г. Львов
	

	Преобразователи избыточного давления с блоком питания БП36
	САПФИР-22М-ДИ
	±0,25; ±0,5
	ЗАО "Манометр", 
г. Москва
	Контроль давления измеряемой среды

	Миллиамперметры и вольтметры автоматические показывающие и регистрирующие
	КСУ-2
	±0,5 (по показаниям)
±1,0 (по регистрации)
	Завод "Электро-

автоматика", 

г. Йошкар-Ола
	

	Сужающее устройство
	Вварная диафрагма с угловым способом отбора
	—
	—
	—

	2. Для централизованной измерительной системы

	Преобразователи разности давления с блоком питания БП36
	Сапфир-22М-ДД, модель 
	
	Завод 

"Манометр", г. Москва
	Измерение расхода

	
	2410
	±0,25;
	
	

	
	2420
	±0,5
	
	

	Термопреобразователь сопротивления платиновый
	ТСП
	Для класса допуска В, °С

±[0,3+0,005|t|]
	Фирма "Навигатор", 
г. Москва 
Завод "Электро-

термометрия", 
г. Луцк
	Контроль температуры измеряемой среды

	Преобразователи избыточного давления с блоком питания БП36
	САПФИР-22М-ДИ
	±0,25; 

±0,5
	ЗАО "Манометр",

г. Москва
	Контроль давления измеряемой среды

	Агрегатные средства измерений ИИС (УСО, ЦП, ЭЛИ УР)
	—
	±0,3

(канал)
	—
	—

	Сужающее устройство
	Вварная диафрагма с угловым способом отбора
	—
	—
	—


Список использованной литературы
1. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

2. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.

3. ГОСТ 8.563.1-97. ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия.

4. ГОСТ 8.563.2-97. ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.

5. ГОСТ 8.563.3-97. ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение.

6. МИ 1317-86. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

7. МИ 2377-96. ГСИ. Рекомендация. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

8. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей: РД 34.03.201-97. — М.: НЦ ЭНАС, 1997.
9. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1991.
10. Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций: РД 34.11.321-96.- М.: Ротапринт ВТИ, 1997.
11. Методика выполнения измерений давления отработавшего пара в конденсаторах паровых турбин: РД 34.11.304-90.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.
12. Методика выполнения измерений температуры питательной воды на тепловых электростанциях: МТ 34-70-040-87.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.
13. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях: РД 34.35.101-88.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.
14. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений параметров технологического процесса: РД 34.11.303-97. — М.: СПО Союзтехэнерго, 1999.
15. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров ТЭС: Технический отчет.— Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Назначение и область применения

2. Сведения об измеряемом параметре

3. Условия измерений

4. Требования к погрешности измерения

5. Метод измерений и структура измерительной системы

6. Операции при подготовке и выполнении измерений

7. Операции обработки и вычисления результата измерений

8. Оформление результатов измерений

9. Требования к квалификации операторов

10. Требования безопасности

Приложение. Средства измерений, применяемые для измерения расхода, давления и температуры питательной воды

Список использованной литературы

_1103548837.bin

_1103610525.unknown

_1103550317.unknown

_1103548782.bin

