РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

НОРМЫ НА СРОКИ

И СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И НОРМЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСИ АЗОТА 344 ХЛ-04

РД 34.35.629-95

УДК 321.311

Дата введения 1996-01-01

РАЗРАБОТАНО Акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей"

ИСПОЛНИТЕЛЬ А.К. Ведмеденко

УТВЕРЖДЕНО Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 11.01.95 г.

Начальник Департамента А.П. Берсенев

Настоящие Нормы распространяются на газоанализаторы для измерения концентрации окиси азота 344 ХЛ-04 и устройства пробоподготовки УПП-012 и устанавливают состав и периодичность технического обслуживания, номенклатуру и нормы группового эксплуатационного комплекта запасных частей и блоков.

Нормы предназначены для планирования на электростанциях технического обслуживания газоанализаторов, расчета годового эксплуатационного комплекта запасных частей и блоков при составлении годовых заявок.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы эксплуатационного комплекта запасных частей определены по методике расчета группового эксплуатационного комплекта ЗИП для восстанавливаемых элементов ("Методические указания по расчету комплекта ЗИП устройств тепловой автоматики и измерений электростанции: МУ 34-70-068-84". - М.: СПО Союзтехэнерго, 1984).

1.2. Нормы эксплуатационного комплекта запасных частей рассчитаны на годовые потребности. Они гарантируют с заданной вероятностью 0,95, что в любой произвольный момент функционирование газоанализатора не будет остановлено из-за отсутствия запасных частей к нему.

1.3. Нормы эксплуатационного комплекта запасных блоков определены по методике расчета группового эксплуатационного комплекта ЗИП для восстанавливаемых элементов (п.1.1). Нормы рассчитаны на один год и с заданной вероятностью 0,95 гарантируют, что в течение года в любой произвольный момент времени функционирование газоанализатора не будет остановлено из-за отсутствия запасных блоков.

1.4. Состав технического обслуживания сформирован из перечня операций и работ, которые необходимо выполнять в регламентные сроки. Периодичность проведения каждой операции рассчитана исходя из условия минимума удельных суммарных трудозатрат на эксплуатацию и ремонт.

Порядок выполнения операций по техническому обслуживанию определяется техническим описанием и заводской инструкцией по эксплуатации.

2. СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ 344 ХЛ-04

	Операции но техническому обслуживанию
	Периодичность технического обслуживания, мес

	Проверка "0" и калибровка прибора
	0,3

	Проверка герметичности газовой схемы прибора
	4,0

	Просушка газовой схемы прибора
	5,0

	Замена силикагеля а фильтре Ф2
	3,0

	Замена активированного угля в фильтре Ф3
	2,0

	Замена ФЭУ
	8,0

	Очистка сетки в фильтре Ф1 на входе воды в прибор
	3,0

	Протирка контактов в блоке детектора, блоке генератора озона
	5,0

	Чистка капилляра КД1
	5,0

	Смазка подшипника вентилятора
	3,0

	Очистка защитного стекла реакционной камеры
	10,0

	Очистка фильтрующего элемента заборного зонда
	4,0

	Проверка герметичности газовых линий
	5,0

	Проверка значения давления газа на выходе пробоподготовки
	1,0

	Просушка газовой схемы после 1 эжектора
	6,0


3. НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ ГРУППОВОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, УЗЛОВ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 344 ХЛ-04

	Наименование детали или узла
	Номер чертежа, ГОСТ, ТУ
	Количество узлов деталей
	Количество отказов
	Суммарная наработка элементов х103, ч
	Оценка наработки на отказ х103, ч
	Нижняя доверительная граница х103, ч
	Норма запасных частей на количество приборов

	
	
	
	
	
	
	
	5
	10
	20
	50

	Запасные части
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вилка РП 10-15ЛУ
	бРО.364.025.ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вилка РП 10-7ЛУ
	бРО.364.025.ТУ
	2
	-
	2140
	-
	530,4
	1
	1
	1
	2

	Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14-81
	бРО.364.082.ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Розетка кабельная СР50-276Ф
	вРО.364.015.ТУ
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	Розетка РП 10-7ЛУ
	бРО.364.025.ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1
	бРО.364.082.ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Розетка РП 10-15ЛУ
	бРО.364.025.ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вилка РШ2Н-1-6-В
	бРО.364.013.ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вилка СР50-267Ф
	вРО.364.015.ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вилка РМГ1867Ш1В1
	ГЕО.364.165.TУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Розетка СР50-73ПВ
	ТУ107-88ВРО.364.060ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вилка СНП58-32/94х9В-23-1-В
	КеО.364.043ТУ
	8
	3
	9340
	3113
	1400
	1
	1
	1
	1

	Розетка СНП58-32/95х9Р-20-1-Р
	КеО.364.043ТУ
	5
	1
	5350
	5350
	1391
	1
	1
	1
	1

	Вилка РП10-7 "З"
	бРО.364.025ТУ
	4
	1
	4280
	4280
	1112,8
	1
	1
	1
	1

	Розетка СНО63-32/95х9Р-24-1-В
	КеО.364.043ТУ
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	Розетка РП10-15 "З"
	бРО.364.025ТУ
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	Розетка РД1-1
	гаС.364.010ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Розетка РГ1Н-1-1
	бРО.364.013ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Розетка ОНЦ-РГ-09-7/18-Р13
	бРО.364.082ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Розетка СР50-276Ф
	вРО.364.010ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вилка СР50-74ПВ
	вРО.364.008ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Переключатель сети ПКн41-1-2
	ю60.360.006ТУ
	2
	2
	2140
	1070
	406,6
	1
	1
	2
	3

	Переключатель ПКн 61 32-4-3-20-4-б4
	АГО.360.306ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Переключатель ПКн 61 32-3-3-20-4-б3
	АГО.360.306ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Кнопка малогабаритная КM1-1
	АГО.360.203ТУ
	1
	1
	1070
	1070
	278,2
	1
	1
	1
	2

	Зажим малогабаритный
	гаО.483.500ТУ
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	Клемма КП18
	гаО.483.002ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вставка плавкая ВП1-1-0,5А
	АГО.481.303ТУ
	1
	21
	1070
	50,9
	37,9
	3
	4
	7
	13

	Вставка плавкая ВП1-1-3,0А
	АГО.481.303ТУ
	1
	46
	1070
	23,3
	19,1
	4
	7
	12
	20

	Микроохладитель ТЭМО-7
	У20.296.002ТУ
	2
	3
	2140
	713
	320,9
	1
	1
	1
	2

	Элемент нагревательный
	Pa5.863.098
	1
	1
	1070
	1070
	287,2
	1
	1
	1
	2

	Умножитель фотоэлектронный ФЭУ-84-3
	ОДО.335.664ТУ
	1
	13
	1070
	82,3
	57
	1
	3
	5
	7

	Миллиамперметр M1692,5мА
	ТУ25-04-132-78
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Катушка зажигания Б115-УХЛ12В
	ТУ37.003.-173-72
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Трансформатор
	Pa4.700.078
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Трансформатор ТВМ-1-20х2-16Л
	ТУ25.04.2492-78
	1
	1
	1070
	1070
	278,2
	1
	1
	1
	2

	Трансформатор
	Pa4.700.063
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Реле РЭС-81 РС4.569.720.02
	РСО.456.016ТУ
	3
	1
	3210
	3210
	834,6
	1
	1
	1
	1

	Корпус
	Pa6.115.158
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Соединитель
	Pa6.452.189
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Соединитель
	Pa8.658.317-05
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Соединитель
	Pa6.453.258
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Фильтр воздуха ФВ-6-02
	ТУ25-02.280666-80
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Фильтр
	Pa2.966.038
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Фильтр
	Pa2.966.038.02
	1
	2
	1070
	535
	203,3
	1
	1
	2
	3

	Фильтр
	Pa2.966.038.01
	1
	4
	1070
	267,5
	133,7
	1
	2
	2
	3

	Фильтр
	Pa8.642.171
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Штуцер
	Pa8.653.023
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Вакуумметр ВОШ1-100
	ТУ25.02.26-74
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Камера
	Pa5.887.207
	1
	27
	1070
	39,6
	30,5
	2
	3
	5
	8

	Ротаметр РМ-А. 0,063ГУЗ
	ТУ 25-02.070213-82
	2
	3
	2140
	713,3
	32,1
	1
	1
	1
	2

	Теплообменник
	Ра6.452.171
	1
	-
	1070
	-
	65,2
	1
	1
	2
	3

	Теплообменник
	Pa6.452.191
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Капилляр
	Pa6.452.118-06
	1
	28
	1070
	38,2
	29,4
	3
	4
	8
	14

	Капилляр
	Ра6.452.118-13
	1
	97
	1070
	11
	9,7
	6
	10
	18
	32

	Увлажнитель газа
	Pa5.889.088
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Осушитель
	Pa5.892.023
	1
	11
	1070
	97,3
	64
	1
	2
	4
	6

	Клапан обратный ПЗОК1
	ТУ25-02.380601-80
	1
	8
	1070
	133,7
	82,9
	1
	2
	3
	5

	Вентиль 15НЖ66К-1ДУБ
	ГОСТ 5761-74
	1
	12
	1070
	89,2
	59,7
	1
	3
	5
	7

	Манометр МТ-1-УХЛЗ
	ГОСТ 8625-77
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Озонатор
	Pa5.889.021-03
	1
	4
	1070
	267
	133,8
	1
	2
	2
	3

	Микросхема КР544УД1А
	бКО.348.257ТУ
	5
	17
	5350
	314,7
	225
	2
	3
	5
	9

	Микросхема КМП403ЕНБ
	ТУ25-04-3734-79
	2
	5
	2140
	428
	231
	1
	2
	3
	4

	Микросхема КМП817ЕН4Б
	ТУ25-04-3308-77
	1
	3
	1070
	356,7
	160,5
	1
	1
	2
	3

	Микросхема КР140УД708
	бКО.348.095-04ТУ
	1
	2
	1070
	535
	2033
	1
	1
	2
	3

	Транзистор КТ 912А
	аАО.336.016ТУ
	1
	3
	1070
	356,7
	160,5
	1
	1
	2
	3

	Транзистор КТ 315В
	ЖКЗ.365.200ТУ
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	2
	3

	Транзистор КТ 801А
	ЩЫЗ.365.001ТУ
	2
	13
	2140
	164,6
	113,8
	1
	2
	3
	5

	Транзистор КТ 630Б
	оАО.336.146ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Транзистор КТ 812А
	оАО.336.052ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Транзистор КТ 315Г
	ЖК3.365.200ТУ
	3
	5
	3210
	642
	346,7
	1
	1
	2
	3

	Транзистор КТ 817Б
	аАО.336.187ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Транзистор КТ 815Г
	аАО.336.185ТУ
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	Транзистор КТ 817Г
	аАО.336.187ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Блок диодов КЦ 407А
	ТТЗ.362.146ТУ
	7
	6
	7490
	1248,3
	711,5
	1
	1
	1
	2

	Блок диодов КЦ 106А
	Ц20.336.600ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Блок диодов КЦ 405Г
	УФО.336.006ТУ
	1
	1
	1070
	1070
	278,2
	1
	1
	1
	2

	Излучающий диод АЛ 107Б
	ФЫО.336.015ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Излучающий диод АЛ 107ГМ
	аАО.336.076ТУ
	11
	6
	11770
	1961,7
	1118
	1
	1
	1
	2

	Диод КС 512А
	аАО.336.002ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Стабилитрон Д818Д
	СМЗ.362.045ТУ
	1
	1
	1070
	1070
	278,2
	1
	1
	1
	2

	Диод КД 202Р
	УЖЗ.362.036ТУ
	4
	1
	4280
	4280
	1112,8
	1
	1
	1
	1

	Стабилитрон КС 156А
	СМЗ.362.812ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Стабилитрон КС 168А
	СМЗ.362.812ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Стабилитрон КС 515А
	оАО.336.002ТУ
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	Диод КС 482А
	оАО.336.002ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Резисторы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЛТ-0,25-510 кОм ±5% -А-В
	ОЖО .467.180ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-15 мОм ±5% -А-В
	То же
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-10 мОм ±5% -А-В
	-"-
	11
	4
	11770
	2942,5
	1471,2
	1
	1
	1
	1

	МЛТ-0,25-510 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-10 кОм ±5% -А-В
	-"-
	3
	-
	3210
	-
	1395,6
	1
	1
	1
	1

	МЛТ-0,5-1,2 кОм ±10% -А-В
	-"-
	8
	1
	8560
	8560
	2225,6
	1
	1
	1
	1

	МЛТ-0,5-270 Ом ±10% -А-В
	ОЖО.467.180ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-820 Ом ±10% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-300 кОм ±10% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-2,7 кОм ±10% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-820 Ом ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-22 кОм ±5% -А-В
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,5-5,1 кОм ±5% -А-В
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,5-38 кОм ±5% -А-В
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,5-150 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-430 Ом ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-7,5 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-1 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-100 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-390 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-10 кОм ±10%
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,25-2 кОм ±10%
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,25-2 кОм ±5%
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-15 кОм ±5%
	-"-
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,25-5,6 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-51 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-2,2 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-12 кОм ±5% -А-В
	-"-
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,25-1 кОм ±5% -А-В
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-0,25-330 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,5-110 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-0,25-10 кОм ±5% -А-В
	-"-
	3
	1
	3210
	3210
	834,6
	1
	1
	1
	1

	МЛТ-2-100 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-2-1 кОм ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-2-20 Ом ±5% -А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	МЛТ-2-51 Ом ±5%
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МЛТ-2-470 Ом ±10%
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	СЗ-14-0,125-1 гОм ±10%
	ОЖО.467.113ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-14-0,125-5,05 кОм ±0,5%
	ОЖО.467.151ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-14-0,25-200 Ом ±0,5%
	To же
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	С2-14-0,25-2,1 кОм ±0,5%
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-14-0,25-200 Ом ±5%
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-14-0,5-3,92 кОм ±1% -Б-1,0
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-14-0,5-7,5 кОм ±1% -Б-1,0
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-14-0,5-56,2 кОм ±1% -Б-1,0
	ОЖО.467.151ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-29В-1,0-8,56 мОм ±0,5% -5,0-6
	ОЖО.467.130ТУ
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	С2-29В-0,25-210 Ом ±0,05% -5,0-6
	То же
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С2-29В-0.25-750 Ом ±0,05% -5,0-6
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	С2-29В-0,25-1 кОм ±0,05% -5,0-6
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	С5-16МВ-1-1,6 Ом ±5%
	ОЖО.467.545ТУ
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	C5-24-0,5-6,2 мОм ±5%
	ТУ25.04-1276-77
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	СПЗ-39А-0,5-4,5 кОм ±10% А-В
	ОЖО.468.354ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	СПЗ-39А-0,5-10 кОм ±10% А-В
	То же
	3
	1
	3210
	3210
	834,6
	1
	1
	1
	1

	СПЗ-39А-0,5-1,5 кОм ±10% А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	СПЗ-39А-1-10 кОм ±10% А-В
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	СПЗ-39А-1-1,5 кОм ±10% А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	CП3-39A-1-2,2 кОм ±10% А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	СПЗ-39А-1-4,7 кОм ±10% А-В
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	ППЗ-43-15 кОм ±10%
	ОЖО.468.503ТУ
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	СП5-16ВА-1-1 кОм ±5%
	ОЖО.468.519ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	СП5-16BA-1-47 кОм ±5%
	То же
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	СП5-16ВА-1-22 кОм ±5%
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Терморезисторы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КМТ17в-22 кОм ±20%
	ОЖО.468.280ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	КМТ17в-6,8 кОм ±20%
	То же
	1
	1
	1070
	1070
	278,2
	1
	1
	1
	2

	Конденсаторы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	электролитические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К50-35-25В-22 мкФ
	ОЖО.464.214ТУ
	2
	3
	2140
	713,3
	320,9
	1
	1
	1
	1

	К50-35-25В-220 мкФ
	То же
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	К50-35-40В-220 мкФ
	-"-
	4
	6
	4280
	713,3
	496,5
	1
	1
	1
	2

	К50-35-25В-470 мкФ
	-"-
	6
	8
	6420
	802,5
	497,6
	1
	1
	2
	3

	К50-35-40В-470 мкФ
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	К50-35-63В-1000 мкФ
	-"-
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	К50.35-25В-2200 мкФ
	-"-
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	К50-35-25В-47 мкФ
	-"-
	2
	1
	2140
	2140
	556,4
	1
	1
	1
	2

	неполярные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К73-17-250В-1 мкФ ±10%
	ОЖО.461.104ТУ
	3
	-
	3210
	-
	1395,6
	1
	1
	1
	1

	К73-17-250В-0,22 мкФ ±10%
	То же
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	К73-5-0,22 мкФ ±20%
	ОЖО.461.148ТУ
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	К73-5-0,068 мкФ ±20%
	То же
	3
	
	3210
	-
	1395,6
	1
	1
	1
	1


	К73-5-0,047 мкФ ±20%
	-"-
	1
	-
	1070
	
	465,2
	1
	1
	2
	3

	К15-5-НТО-3кВ-0,015 мкФ 
[image: image1.wmf]80%

20%

+

-


	ОЖО.460.147ТУ
	2
	-
	2140
	-
	930,4
	1
	1
	1
	2

	МБМ-160-0,1 мкФ ±10%
	ОЖО.462.121ТУ
	1
	-
	1070
	-
	465,2
	1
	1
	2
	3

	Прокладка уплотняющая реакционной камеры
	-
	2
	13
	2140
	164,6
	113,6
	1
	2
	3
	5

	Прокладка дросселя КД1, КД2
	-
	4
	7
	4280
	611,4
	360,7
	1
	1
	2
	3

	Фильтр ФО-500:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка диаметром 12 мм
	-
	2
	3
	2140
	713,3
	321
	1
	1
	1
	2

	Прокладка диаметром 25 мм
	-
	2
	4
	2140
	535
	267,5
	1
	1
	2
	3

	Прокладка диаметром 80 мм
	-
	2
	11
	2140
	194,5
	128,4
	1
	2
	3
	4

	Штуцер пластмассовый
	-
	4
	23
	4280
	186
	139,6
	1
	2
	3
	4

	Гайка пластмассовая
	-
	4
	11
	4280
	389
	256,8
	1
	1
	2
	3

	Крышка фильтра
	-
	2
	10
	2140
	214
	139
	1
	2
	3
	4

	Узлы, блоки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилятор ВН-2
	ТУ25.111395-78
	2
	4
	2140
	535
	267,5
	1
	1
	2
	3

	Стабилизатор перепада давления СПД-16
	ТУ 6.79 5КО.256.001ТУ
	2
	23
	2140
	93
	69,8
	1
	2
	4
	6

	Распределитель П-РЭ 3/2.5-5/26
	УХЛ-4 ТУ2-053-1612-82
	2
	3
	2140
	713,3
	321,4
	1
	1
	1
	2

	Насос водоструйный (подача газа)
	Pa5.883.139
	1
	26
	1070
	41,1
	31,3
	3
	4
	8
	14

	Насос водоструйный (отсос газа)
	-
	1
	9
	1070
	118,9
	74,9
	1
	2
	3
	5

	Реакционная камера
	Pa5.887.207
	1
	8
	1070
	133,7
	82,9
	1
	2
	3
	5

	Замок шкафа
	-
	1
	7
	1070
	152,8
	90,2
	1
	2
	3
	5

	Блок питания высоковольтный
	Pa5.087.178
	1
	14
	1070
	76,4
	52,7
	1
	3
	5
	7

	Блок питания
	Pa5.087.177
	1
	5
	1070
	214
	115,5
	1
	2
	3
	4

	Блок литания
	Pa5.087.183
	1
	7
	1070
	152,8
	90,2
	1
	2
	3
	5

	Усилитель постоянного тока
	Pa5.032.033
	1
	2
	1070
	535
	203,3
	1
	1
	2
	3

	Терморегулятор
	Ра5.868.092
	1
	5
	1070
	214
	115,5
	1
	2
	3
	4

	Блок детектора
	Pa2.221.015
	1
	13
	1070
	82,3
	56,8
	1
	3
	5
	7

	Генератор озона
	Pa5.411.012
	1
	11
	1070
	97,3
	64,2
	1
	2
	4
	6


_1204955258.unknown

