РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕМОГО НА ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

РД 153-34.1-11.320-00

Срок действия с 2001-09-01

до 2011-09-01

1 РАЗРАБОТАН АООТ "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" (АООТ "ВТИ")

РАЗРАБОТЧИК В.Н. Сухова

2 УТВЕРЖДЕН Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 29.12.2000 г.

Первый заместитель начальника А.П. Ливинский

3 ВЗАМЕН РД 34.11.320-87, периодичность проверки - 5 лет

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ устанавливает методики выполнения измерений (МВИ) показателей качества природного газа и аналогичных ему газовых смесей, а именно:

- теплоты (энергии) сгорания методом бомбовой калориметрии по ГОСТ 10062 или газовыми калориметрами непрерывного действия;

- плотности по ГОСТ 17310 или автоматическими плотномерами;

- влажности адсорбционным методом по РД 34.09.114 или лабораторными и промышленными гигрометрами.

Данные МВИ могут применяться при выполнении текущих и контрольных измерений качества газообразного топлива, поступающего на ТЭС.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Границы предельной суммарной погрешности, определяемые пределами допускаемого значения абсолютной и относительной погрешности измерений, составляют:

- для теплоты сгорания (ТС) в калориметрической бомбе по ГОСТ 10062 при доверительной вероятности P = 0,95:

- для высшей ТС - не более 0,5%, для низшей ТС - не более 0,6%;

- для низшей ТС калориметрическими методами дискретного сжигания в газовой горелке калориметра и непрерывного сжигания газа в проточном газовом калориметре при постоянном давлении при доверительной вероятности Р = 0,95 - не более ±0,8%;

- для плотности пикнометрическим методом по ГОСТ 17310 при доверительной вероятности 0,95 - не более ±0,004 кг/м3, а в автоматических плотномерах - не более ±0,8%;

- для влажности газа абсорбционным методом по РД 34.09.114 (приложение 5) при доверительной вероятности Р = 0,95 - не более ±0,3 г/м3;

- для влажности газа допускаемая абсолютная погрешность гигрометров, выражающая концентрацию паров воды через температуру точки росы, в диапазоне значений точки росы от минус 80 °С до минус 20 °С должна быть не более ±2 °С точки росы и в диапазоне значений точки росы от минус 20 °С до плюс 20 °С должна быть не более ±3,0 °С точки росы при доверительной вероятности Р = 0,95.

3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРЫ

При выполнении измерений теплоты сгорания, плотности и влажности применяют средства измерений и другие технические средства, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

	Порядковый номер и наименование средства измерений, технического средства
	Обозначение стандарта ТУ и типа средства измерений либо его метрологические характеристики, или ссылка на чертеж или приложение
	Измеряемая величина

	
	
	теплота сгорания
	плотность
	влажность

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Калориметрическая установка с калориметрической бомбой типа В-08, В-09, В-08МА или другая установка изопериболического или адиабатического типа, обеспечивающая получение суммарной погрешности измерения в пределах установленной нормы предельной относительной суммарной погрешности
	ТУ 25 11-1426
	Да
	-
	-

	2 Калориметрические термометры стеклянные ртутные постоянного или переменного наполнения (метастатические)
	Диапазон показаний шкалы постоянного наполнения в диапазоне 4 °С по ГОСТ 13646, основной шкалы переменного наполнения 0(5 °С. Цена деления шкалы постоянного наполнения и основной шкалы переменного наполнения 0,01 °С
	Температура в сосуде
	-
	-

	3 Оптическое устройство для отсчета показаний калориметрического термометра (например, короткофокусная зрительная труба с кратностью увеличения 6-9 раз и фокусным расстоянием от 0,5 до 1,0 м)
	Погрешность отсчета не более 0,002 °С
	Отсчет подъема температуры
	-
	-

	4 Термометры сопротивления платиновые ТСП или любой прибор для измерения температуры с метрологическими характеристиками, не хуже
	Тип ТСП, класс К-П, диапазон измеряемых температур (-50...+150) °С, сопротивление 10 Ом (градуировка 20). Погрешность измерения не более 0,002 °С
	Температура в сосуде
	-
	-

	5 Регистратор с цифровым отсчетом
	Предел изменения температуры не менее 2,5 °С. Предел допускаемой погрешности в диапазоне от 000 до 8000 мВ не более ±6 мВ
	Регистрация температуры в сосуде
	-
	-

	6 Термометр ртутный лабораторный
	Предел измерения от 0 до 100 °С с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498
	Температура в оболочке
	Температура газа и воздуха
	Температура газа

	7 Весы лабораторные общего назначения
	Наибольший предел взвешивания 500 и 1000 г с погрешностью не более 0,01 г по ГОСТ 24104
	-
	Масса пикнометра с водой
	-

	8 Весы лабораторные общего назначения
	Наибольший предел взвешивания 5 кг с погрешностью не более 0,1 г по ГОСТ 24104
	Масса бомбы с водой
	-
	-

	9 Весы лабораторные общего назначения
	Наибольший предел взвешивания 10 кг с погрешностью не более 0,5 г по ГОСТ 24104
	Масса сосуда с бомбой
	-
	-

	10 Весы лабораторные общего назначения
	Наибольший предел взвешивания до 200 г с погрешностью взвешивания не более ±0,0001 г по ГОСТ 24104
	Масса навески бензойной кислоты, запальной проволоки, хлопчато- бумажной нити
	Масса пикнометра с газом и воздухом
	Масса поглотительных трубок

	11 Барометр ртутный чашечный или барометр-анероид
	БАММ-1, М-67 или другие с погрешностью измерения ±0,013 кПа
	Атмосферное давление

	12 Редуктор кислородный с манометрами
	Манометр высокого давления на 24,5-29,4 МПа. Манометр низкого давления на 2,9-3,4 МПа с предельным давлением 4,9-6,9 МПа. Манометр на 1,0-1,5 МПа
	Давление в баллоне и бомбе
	-
	-

	13 Микрокомпрессор
	Тип ВК-1, МК-Л2 или другие, обеспечивающие подачу воздуха, не загрязненного примесями масла, газов, пыли
	-
	-
	-

	14 Счетчик газовый 
	Тип ГСБ-400, вместимостью 2-5 дм3. Цена деления 0,02 дм3, не ниже 1-го класса точности или другие средства измерений с метрологическими характеристиками, не хуже
	-
	Объем газа
	Объем газа

	15 Электропечь сопротивления или муфельная
	Тип СНОЛ с номинальной рабочей температурой 900 °С по ТУ 16-531-607 или ПМ-8 по ТУ 79 РСФСР 337, или другие с точностью регулирования ±10 °С
	
	
	

	16 Пикнометры стеклянные газовые
	Тип ПГ номинальной вместимостью 100 или 200 см3 по ГОСТ 22524
	-
	Объем газа и воздуха
	-

	17 Проволока для запала:
	
	
	
	

	константановая неизолированная мягкая
	Диаметр 0,1-0,15 мм, удельная теплота сгорания 3,14 МДж/кг по ГОСТ 5307
	Да
	-
	-

	медная круглая электротехническая
	Диаметр 0,1-0,15 мм, марка ММ, удельная теплота сгорания 2,51 МДж/кг по ТУ 16.К71
	Да
	-
	-

	железная или стальная
	Диаметр 0,1-0,2 мм, удельная теплота сгорания соответственно 7,5 и 6,69 МДж/кг
	Да
	-
	-

	18 Трубки стеклянные
	Тип TX-U-2 (или) 3 150 (или) 200 по ГОСТ 25336
	-
	Увеличение массы трубки

	19 Склянка с тубусом
	Вместимостью 2-5 дм3, вместимостью 10-20 дм3 по ГОСТ 25336
	
	-
	-

	20 Образцовая мера - рабочий эталон 1-го разряда
	Бензойная кислота К-3 (ГСО 5504) по ТУ 50.791-91. Номинальное значение удельной энергии сгорания 26454 кДж/кг при взвешивании в воздухе при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа. Доверительные границы относительной погрешности не более 0,02%
	Подъем температуры
	-
	-

	21 Перхлорат магния безводный, ангидрон
	ТУ 6-09-3880 с размером зерен 2-5 мм или другие поглотители влаги, не реагирующие с отдельными компонентами газа и не обладающие по отношению к ним абсорбционной способностью
	-
	
	

	22 Раствор хлористого натрия в дистиллированной воде (22%-ный)
	ГОСТ 13830

ГОСТ 6709
	-
	-
	

	23 Автоматические калориметры типа КСНГ-05, Райнеке (модель 66), калориметры дискретного сжигания газа в газовой горелке и другие, поверяемые и градуируемые с помощью аттестованных по теплоте сгорания газовых смесей
	Предел относительной суммарной погрешности ±0,8%
	Да
	-
	-

	24 Автоматические плотномеры типа "Гадилит" и др.
	Предел относительной суммарной погрешности ±1,0%
	-
	Да
	-

	25 Лабораторные и промышленные гигрометры, например модели:

КОНГ-Прима-2, MODEL 241 фирмы "Bolar Westen Research" (Канада), System 280 фирмы  "Panametrics" (Ирландия, США) и т.п.
	Допускаемая абсолютная погрешность измерения влажности в диапазоне значений точки росы от минус 80 °С до минус 20 °С должна быть не более ±2 °С точки росы и в диапазоне значений точки росы от минус 20 °С до плюс 20 °С - не более ±3,0 °С точки росы при доверительной вероятности Р = 0,95. Норма предельной относительной суммарной погрешности в диапазоне 0-100% - не более ±3,0% при доверительной вероятности Р = 0,95.
	-
	-
	Да


4 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Методы измерения теплоты сгорания

4.1.1 Измерение теплоты сгорания природного газа по ГОСТ 10062 выполняют в изопериболическом калориметре методом дискретного сжигания определенного объема газа в калориметрической бомбе при постоянном объеме в среде сжатого кислорода и измерении количества тепла, выделившегося при сгорании газа, вспомогательных веществ, а также при образовании водных растворов азотной и серной кислот в условиях испытания, способом измерения подъема температуры.

Сущность метода (по МИ 2096) заключается в проведении градуировки калориметра с целью определения его энергетического эквивалента (эффективной теплоемкости) путем сжигания навески образцового вещества (бензойной кислоты) на той же аппаратуре и с теми же реактивами и материалами, что и при определении теплоты сгорания газа.

4.1.2 Повышение температуры может быть измерено калориметрическим термометром постоянного наполнения, метастатическим термометром переменного наполнения или платиновыми термометрами сопротивления.

Измерение температуры платиновыми термометрами проводят с помощью измерительной системы, состоящей из двух платиновых термометров-датчиков, соединенных с измерительным блоком и цифровым вольтметром.

Сигнал от платиновых термометров сопротивления, помещенных в калориметр, усиливается измерительным блоком и передается на вольтметр с цифровым отсчетом.

Исходной температуре воды в калориметрическом сосуде (25±0,2) °С соответствует показание цифрового вольтметра, равное (0,8±0,2) В.

4.1.3 Измерение теплоты сгорания природного газа калориметрическим методом основано на дискретном сжигании газа в газовой горелке калориметра или непрерывном сжигании газа в проточном газовом калориметре при постоянном давлении и отводе тепла с помощью жидких или газообразных теплоносителей, по повышению температуры которых судят о теплоте сгорания.

4.2 Методы измерения плотности

4.2.1 Измерение плотности природного газа по ГОСТ 17310 выполняют взвешиванием стеклянного пикнометра последовательно с осушенным воздухом и осушенным газом при одинаковых температуре и давлении.

4.2.2 Непрерывное измерение плотности автоматическим плотномером "Гадилит" основано на непрерывном измерении разности статического давления двух одинаковых по высоте столбов испытуемого и контрольного газа - воздуха. Результаты непрерывно записываются самописцем в кг/м3 с приведением измеряемого значения к температуре 20 °С и давлению 101,325 кПа.

4.3 Методы измерения влажности

4.3.1 Измерение влажности по РД 34.09.114 основано на пропускании определенного количества газа через трубки с поглотителями влаги и определении количества поглощенной влаги по увеличению массы поглотителя.

4.3.2 Лабораторные и промышленные гигрометры измеряют изменение электрической емкости измерительного элемента с влагочувствительным слоем в зависимости от влажности окружающей среды или могут быть основаны и на других принципах измерения.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении измерений теплоты сгорания, плотности и влажности природного газа соблюдают требования, изложенные в нормативных документах:

1) РД 34.03.201 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей".

2) ПБ 12-245 "Правила безопасности в газовом хозяйстве".

3) ПБ 10-115 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (С изменениями и дополнениями).

4) МИ 2096 "ГСИ. Калориметры сжигания с бомбой (жидкостные). Методика поверки".

5) ОСТ 51.40 "Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы".

6) ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".

7) ГОСТ 12.1.030 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".

8) ГОСТ 12.2.007.0 "ССБТ. Изделия электрические. Общие требования безопасности".

9) ГОСТ 12.1.007 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

К выполнению измерений теплоты сгорания, плотности, влажности и обработке их результатов допускают лиц, ознакомившихся с инструкцией по эксплуатации средства измерения, вспомогательных устройств и прошедших обучение работе на калориметрах, плотномерах, гигрометрах.

7 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ОТБОРА ПРОБ

7.1 Смесь природных и попутных газов с искусственными при использовании калориметрической бомбы должна содержать горючих газов не менее 70% и иметь низшую теплоту сгорания смеси не менее 27210 кДж/м3.

7.2 Газы и газовые смеси при измерении плотности не должны изменять своего состава в условиях опыта, а газы, насыщенные влагой, не должны иметь температуру, превышающую 40 °С.

7.3 Газы и газовые смеси при измерении влажности не должны содержать углеводороды в жидкой фазе и механических примесей более 0,001 г/м3.

7.4 Диапазоны измерений:

- низшей теплоты сгорания природного газа и газовых смесей в калориметрической бомбе от 27210 до 40000 кДж/м3;

- низшей теплоты сгорания природного газа и газовых смесей в газовых калориметрах от 20000 до 40000 кДж/м3;

- плотности природного газа на автоматических плотномерах от 0,1 до 2,9 кг/м3;

- относительной влажности на лабораторных и промышленных гигрометрах от 5 до 98%.

Нижний предел измерения плотности пикнометрическим методом и влажности по РД 34.09.114 ограничен только чувствительностью весов.

7.5 При периодическом контроле лабораторными методами нормы отбора представительных проб газа для измерения теплоты сгорания, плотности и влажности установлены в РД 34.09.114 (п.4.2).

Нормы отбора проб газа и частота их анализа приняты при доверительной вероятности Р=0,95 и возможной относительной погрешности не более ( = ±0,3% среднемесячных отчетных данных по основному показателю качества сухого природного газа - низшей теплоте сгорания (
[image: image1.wmf]с

н

Н

).

7.6 При коэффициенте неоднородности газа более 0,8% отбор большого числа порций в среднюю пробу осуществляют автоматическим отборником.

Цикличность работы отборника устанавливают с расчетом отбора числа порций в среднюю пробу за требуемый период не менее предусмотренного РД 34.09.114 (таблица 3).

Для отборников с переменным объемом порций допускается нарушение пропорциональности порций до ±20% от коэффициента неоднородности, если оно носит случайный двухсторонний характер. Для отборников с переменным числом порций постоянство отбираемого объема порции должно соблюдаться в пределах ±20% от коэффициента неоднородности, а частота отбора - с отклонением не более ±3% от рассчитываемой по расходу.

7.7 При измерении плотности газа пикнометрическим методом пробу отбирают непосредственно в пикнометр способом сухой продувки. Если газопровод удален более чем на 1 км от лабораторного помещения, пробу отбирают по ГОСТ 18917.

Давление в пробоотборной линии должно превышать атмосферное примерно на 10 кПа.

Температура газа в пробоотборных линиях не должна быть ниже температуры в газопроводе. При необходимости пробоотборную линию теплоизолируют или подогревают. Пикнометры должны быть герметичны.

7.8 При измерении влажности газа пробу отбирают, присоединяя измерительную установку непосредственно к источнику анализируемого газа, без промежуточного отбора проб способом продувки.

В пробоотборных линиях не должно быть конденсации паров и их десорбции со стенок.

7.9 При измерении теплоты сгорания в калориметрической бомбе должны быть соблюдены следующие условия:

- изменение температуры окружающего воздуха за время работы калориметра не должно быть более 1 °С в течение 30 мин;

- помещение должно быть защищено от прямого действия солнечных лучей;

- в помещении не должно быть установок, интенсивно излучающих тепло и создающих сильный поток воздуха;

- калориметрический сосуд и оболочка должны быть герметичными для воды;

- калориметрическая бомба должна быть герметичной при давлении газа 2,9 МПа;

- время установления теплового равновесия в калориметрическом сосуде после сжигания топлива не должна превышать 15 мин;

- температура воды в оболочке калориметра при изменении температуры воздуха на 1 °С должна быть постоянной в течение 30 мин с погрешностью ±0,05 °С;

- давление кислорода перед сжиганием должно быть 0,6(1,0 МПа (6(10 кгс/см2).

7.10 Перечень влияющих на показания средств измерений величин, номинальные значения которых указаны с пределами допускаемых отклонений, приведен в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации средств измерений.

7.11 При непрерывном измерении автоматическими калориметрами, автоматическими плотномерами и гигрометрами газоотборную линию необходимо оборудовать при среднем давлении (49,1(196,2 кПа) после ГРП из общего газопровода.

7.12 При измерении теплоты сгорания в калориметрической бомбе должны быть соблюдены следующие условия:

	температура окружающего воздуха, °С
	от 18 до 35

	относительная влажность окружающего воздуха, %
	от 25 до 95

	атмосферное давление, кПа
	от 93,0 до 104,6


Калориметрический сосуд и оболочка должны быть заполнены дистиллированной водой по ГОСТ 6709.

Параметры электрического питания:

	напряжение переменного тока
	220 (+2…-33) В

	частота
	50 (+1…-1) Гц


7.13 При автоматическом измерении теплоты сгорания, плотности и влажности должны быть соблюдены следующие условия:

	- рабочие параметры измеряемой среды:
	

	давление
	0,1(4,0 МПа,

	температура
	(-20…+35) °С;

	- параметры воздуха в помещении:
	

	температура
	(10(35) °С,

	относительная влажность
	до 90%.


Окислителем при горении газообразного топлива должен быть кислород воздуха.

8 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 При подготовке к измерениям теплоты сгорания, плотности и влажности должны быть выполнены операции, изложенные в ГОСТ 10062 (п.2) или ГОСТ 27198 (п.4), ГОСТ 17310 (п.3) РД 34.09.114 (приложение 5), соответственно.

8.2 При измерениях теплоты сгорания, плотности и влажности должны быть выполнены операции, изложенные в ГОСТ 10062 (п.3) или ГОСТ 27193 (п.5), ГОСТ 17310 (п.4), РД 34.09.114 (приложение 5), соответственно.

9 ОБРАБОТКА (ВЫЧИСЛЕНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОГРЕШНОСТИ

Обработку результатов измерений теплоты сгорания, плотности и влажности природного газа выполняют приведенными ниже способами:

9.1 Теплота сгорания

За результат измерения теплоты сгорания природного газа в калориметрической бомбе принимают среднее арифметическое двух измерений, проведенных в течение смены. Максимально допустимое расхождение между результатами двух измерений, проведенных в одной и той же лаборатории, одним лаборантом, на одной и той же установке, с использованием одной и той же пробы, не должно превышать 84 кДж/м3 при заданной доверительной вероятности Р = 0,95. При получении расхождений более 84 кДж/м3 проводят третье определение и за окончательный результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких измерений.

9.1.1 Среднее арифметическое значение теплоты сгорания (
[image: image2.wmf]H

), кДж/м3, вычисляют по формуле


[image: image3.wmf]2

1

i

i

H

H

n

=

=

å

,                                                                 (1)

где 
[image: image4.wmf]2

1

i

=

å

 - сумма двух значений Hi, кДж/м3;

n = 2 - число определений.

9.1.2 Вычисление результата отдельного измерения теплоты сгорания газа в бомбе (
[image: image5.wmf]с

б

H

), кДж/м3, следует выполнять по формуле


[image: image6.wmf](

)

(

)

0

0

n

ntt

с

б

б

CZtthgm

H

VF

éù

×+D-+D+D-

ëû

=

×

,                                      (2)

где C - энергетический эквивалент (эффективная теплоемкость) калориметрической системы, кДж/°С;

Z - средняя цена деления шкалы термометра, указанная в свидетельстве к термометру;

tn, t0 - конечная и начальная температуры главного периода, деления шкалы термометра;


[image: image7.wmf]n

t

D

, 
[image: image8.wmf]0

t

D

 - поправка на калибровку термометра при температурах tn и t0, деления шкалы термометра (указывается в удостоверении к термометру);

(h - поправка на теплообмен калориметрической системы с окружающей средой в делениях шкалы термометра;

q - удельная теплота сгорания запальной проволоки, кДж/кг;

m - масса сгоревшей проволоки, равная разности масс проволоки до и после сжигания, кг;

Vб - вместимость калориметрической бомбы при температуре tг и давлении p, м3.

F - коэффициент для приведения объема газа при условии опыта к сухому состоянию и стандартным условиям измерения.

Энергетический эквивалент (C - эффективная теплоемкость) калориметрической системы, кДж/°С, вычисляется по формуле


[image: image9.wmf](

)

(

)

0

112

0

nnt

qmqmqV

C

Zttth

×+×+×

=

éù

+D-+D+D

ëû

,                                              (3)

где q1·m1 - количество теплоты, выделившейся при сгорании бензойной кислоты, кДж;

q1 - удельная теплота сгорания бензойной кислоты, кДж/кг;

m1 - масса бензойной кислоты, кг;

q·m - количество теплоты, выделившейся при сгорании запальной проволоки, кДж;

q2·V - количество теплоты, выделившейся при образовании и растворении в воде азотной кислоты, кДж;

q2 - теплота образования 1 см3 0,1 моль/дм3 раствора азотной кислоты, равная 0,0058 кДж/см3;

V - объем раствора гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованного на титрование смыва бомбы, см3.

Поправка на теплообмен калориметрической системы с окружающей средой в делениях шкалы термометра или показаниях вольтметра (при измерении температуры с помощью вольтметра) вычисляется по формуле


[image: image10.wmf]12

122

2

VV

hnVn

+

D=×+×

,                                                       (4)

где 
[image: image11.wmf]0

1

0

tt

V

n

¢

-

=

 и 
[image: image12.wmf]2

n

tt

V

n

¢¢

-

=

 - средние скорости измерения температуры (температурный ход) в начальном и конечном периодах, соответственно, за полуминутный промежуток, °С, или выраженные в вольтах:

t', t" - начальное показание начального периода и конечное показание конечного периода вольтметра (при измерении температуры с помощью вольтметра), в вольтах, пропорциональное начальной и конечной температурам, в °С, соответственно;

t0, tn - начальное и конечное показания вольтметра (при измерении температуры с помощью вольтметра), в вольтах, пропорциональное начальной и конечной температурам главного периода, в °С;

n1 - число измерений главного периода с быстрым повышением температуры (0,3 °С и более) за 0,5 мин;

n2 - то же, с медленным повышением температуры (n2 = n – n1);

n0, n - общее число измерений в начальном и главном периодах соответственно.

Значение n1 устанавливают также по таблице 2 в зависимости от критерия a

[image: image13.wmf]0

n0

a

tt

a

tt

-

=

-

,                                                                  (5)

где ta - температура по истечении 2 мин главного периода.

Таблица 2

	a
	n1

	
	
	До
	0,50
	9

	Св.
	0,50
	"
	0,64
	8

	"
	0,64
	"
	0,73
	7

	"
	0,73
	"
	0,82
	6

	"
	0,82
	"
	0,91
	5

	"
	0,91
	"
	0,95
	4

	"
	0,95
	
	
	3


Вместимость калориметрической бомбы при температуре tг и давлении p, м3, вычисляется по формуле


[image: image14.wmf](

)

3

10

бtбв

VKmm

-

=-×

,                                                       (6)

где mб - масса бомбы с дистиллированной водой, кг;

mв - масса бомбы с воздухом, кг;

Kt - коэффициент для перевода массы воды в объем при температуре опыта, его значения приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Температура воды, °С
	Коэффициент Kt

	14
	1,0020

	15
	1,0021

	16
	1,0023

	17
	1,0024

	18
	1,0026

	19
	1,0028

	20
	1,0030

	21
	1,0032

	22
	1,0034

	23
	1,0036

	24
	1,0039

	25
	1,0041

	26
	1,0044

	27
	1,0047

	28
	1,0049

	29
	1,0052

	30
	1,0056

	31
	1,0058

	32
	1,0061

	33
	1,0065

	34
	1,0068

	35
	1,0071

	36
	1,0076

	37
	1,0078


Коэффициент для приведения объема газа (F) при условии опыта (p, tг) к сухому состоянию и стандартным условиям измерения (температуре Tc = 293 К (20 °С), давлению pc = 101,325 кПа) вычисляют по формуле


[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

27320

101,325273

t

г

pp

F

t

-×+

=

×+

,                                                      (7)

где p - барометрическое давление, кПа;

pt - давление насыщенных паров воды при температуре tг, кПа;

tг - температура газа в момент окончания наполнения бомбы, °С;

273 - абсолютная температура, °С;

101,325 - стандартное атмосферное давление, кПа.

9.1.3 Высшую теплоту сгорания (
[image: image16.wmf]с

в

H

) и низшую теплоту сгорания (
[image: image17.wmf]с

н

Н

) вычисляют по ГОСТ 10062 (пп.4.2, 4.3).

9.1.4 Результаты отдельных определений высшей и низшей теплоты сгорания газа округляют до ближайшего значения, кратного 4 кДж/м3. Окончательные результаты округляют до ближайшего значения, кратного 40 кДж/м3.

9.1.5 При использовании калориметра с регистратором обработка результатов аналогична обработке результатов измерения температур с помощью ртутных термометров. Поправки на калибр термометра (
[image: image18.wmf]0

t

D

, 
[image: image19.wmf]n

t

D

) не вводятся. Начальная и конечная температуры определяются по показаниям цифрового вольтметра. Коэффициент перевода температуры в °С в диапазоне измерений 0-5 В равен 1 °С/В.

9.1.6 Оценку погрешности измерения теплоты сгорания конкретной пробы природного газа проводят, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерений, вспомогательных устройств и материалов.

9.1.7 Доверительные границы погрешности результата измерения теплоты сгорания природного газа, кДж/м3, вычисляют по формуле


[image: image20.wmf]Н

нв

n

¢¢

D

D=D=

,                                                           (8)

где 
[image: image21.wmf]н

¢

D

, 
[image: image22.wmf]в

¢

D

 - нижняя и верхняя границы интервала, кДж/м3;

(Н - суммарная абсолютная погрешность измерения теплоты сгорания, кДж/м3;

n = 2 - число определений.

Суммарную абсолютную погрешность измерения (Н, кДж/м3, вычисляют расчетным путем, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерения, вспомогательных устройств и материалов, по формуле


[image: image23.wmf]100

i

с

H

б

H

d

×

D=

,                                                               (9)

где 
[image: image24.wmf]i

H

d

 - суммарная относительная погрешность измерения теплоты сгорания в i-ом определении, %;


[image: image25.wmf]с

б

H

 - среднее арифметическое значение теплоты сгорания газа в бомбе, кДж/м3.

Суммарная относительная погрешность измерения теплоты сгорания выражается формулой


[image: image26.wmf](

)

(

)

0

0

22222

273

i

бtг

ntt

n

H

сVppt

ZtZt

dddddd

-+

+D-+D

=±++++

,                               (10)

где (c = (0,1 - предел допустимой погрешности измерения энергетического эквивалента (погрешность градуировки), %;


[image: image27.wmf](

)

(

)

0

0

ntt

n

ZtZt

d

+D-+D

 - относительная погрешность измерения исправленного подъема температуры в опыте, %;


[image: image28.wmf]б

V

d

 - относительная погрешность измерения вместимости калориметрической бомбы, %;


[image: image29.wmf]t

pp

d

-

, 
[image: image30.wmf]273

г

t

d

+

 - дополнительные относительные погрешности измерения энергии сгорания за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления и температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства измерения, %.

Погрешность результата измерения энергетического эквивалента, %, вычисляется по формуле


[image: image31.wmf](

)

(

)

2

100

1

i

с

CC

t

nn

С

d

-

××

-

=

å

,                                                  (11)

где t - коэффициент Стьюдента, который при n = 6 и доверительной вероятности P = 0,95 равен 2,6;

Ci - i-ый результат измерения;


[image: image32.wmf]C

 - среднее арифметическое результатов шести измерений энергетического эквивалента, кДж/°С;


[image: image33.wmf]6

1

i

i

C

C

n

=

=

å

,                                                                (12)

n - число определений;


[image: image34.wmf]6

1

i

i

C

=

å

 - сумма шести значений Ci.

Погрешность результата измерения вместимости калориметрической бомбы, %, вычисляется по формуле


[image: image35.wmf](

)

(

)

2

1

100

1

б

n

i

i

V

VV

t

nn

V

d

=

-

××

-

=

å

,                                                  (13)

где Vi - i-ый результат измерения;


[image: image36.wmf]V

 - среднее арифметическое результатов шести измерений вместимости бомбы, м3

[image: image37.wmf]6

1

1

6

бi

i

VV

=

=

å

                                                              (14)

(
[image: image38.wmf]6

1

бi

i

V

=

å

 - сумма шести значений Vбi).

Относительная погрешность 
[image: image39.wmf]б

V

d

 не должна превышать ±0,1%.

9.1.8 Пример расчета и форма записи погрешности измерения теплоты сгорания природного газа калориметрическим методом приведены в рекомендуемом приложении В.

9.2 Плотность

За результат измерения плотности природного газа пикнометрическим методом принимают среднее арифметическое значение двух измерений, проведенных в течение смены, расхождение между которыми (с 95%-ной доверительной вероятностью) не должно превышать 0,004 кг/м3. При получении расхождений более 0,004 кг/м3 проводят третье определение и за окончательный результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких измерений.

9.2.1 Среднее арифметическое значение плотности (
[image: image40.wmf]20

r

), кг/м3, вычисляют по формуле


[image: image41.wmf]2

1

20

i

i

n

r

r

=

=

å

,                                                              (15)

где 
[image: image42.wmf]2

1

i

i

r

=

å

 - сумма двух значений (i, кг/м3;

n = 2 - число определений.

9.2.2 Вычисление результата отдельного измерения плотности газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа ((20), кг/м3, пикнометрическим методом следует выполнять по формуле


[image: image43.wmf]20

1,2047

гв

mm

KV

r

-

=+

×

,                                                     (16)

где mг - масса пикнометра с газом, г;

mв - масса пикнометра с сухим воздухом, г;

V - вместимость пикнометра, дм3;

1,2047 - плотность сухого воздуха при стандартных условиях (температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа), кг/м3;

K - коэффициент для приведения объема газа (воздуха) при условии опыта (p, t) к стандартным условиям (температуре 293 К (20 °С) и давлению 101,325 кПа) находят по ГОСТ 17310 (таблица приложения Б) или вычисляют по формуле


[image: image44.wmf](

)

293

273101,325

p

K

t

×

=

+×

,                                                     (17)

где t - температура окружающей среды (около весов) при взвешивании пикнометра с газом (с сухим воздухом), °С;

p - барометрическое давление, кПа;

293 - стандартная температура, К;


[image: image45.wmf]1,2047

в

mm

V

K

r

-

=

-×

,                                                         (18)

где m - масса пикнометра с дистиллированной водой, г;

( - плотность дистиллированной воды при температуре опыта, кг/м3, определяется по ГОСТ 17310 (приложение А).

9.2.3 Результаты отдельных определений плотности природного газа вычисляют до 0,0001 кг/м3 и округляют до 0,001 кг/м3.

9.2.4 Оценку погрешности измерения плотности природного газа проводят, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерений, вспомогательных устройств и материалов.

9.2.5 Доверительные границы погрешности результата измерения плотности природного газа, кг/м3, вычисляют по формуле


[image: image46.wmf]20

нв

n

r

D

D=D=

,                                                         (19)

где (н, (в - нижняя и верхняя границы интервала, кг/м3;


[image: image47.wmf]20

r

D

 - суммарная абсолютная погрешность измерения плотности, кг/м3;

n - число определений.

Суммарная абсолютная погрешность измерения 
[image: image48.wmf]20

r

D

, кг/м3, вычисляется расчетным путем, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерения, вспомогательных устройств и материалов по формуле


[image: image49.wmf]20

20

20

100

r

r

dr

×

D=

,                                                           (20)

где 
[image: image50.wmf]20

r

d

 - суммарная относительная погрешность измерения плотности в i-ом определении, %.

Суммарная относительная погрешность измерения плотности выражается формулой


[image: image51.wmf]20

2222

273

гв

mmVpt

r

ddddd

-+

=±+++

,                                              (21)

где 
[image: image52.wmf]гв

mm

d

-

 - относительная погрешность измерения разности массы пикнометра с осушенным газом и осушенным воздухом, %;

(V - относительная погрешность измерения вместимости пикнометра, %;

(p, (273+t - дополнительные относительные погрешности измерения плотности за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления и температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства измерения, %;


[image: image53.wmf]222

273

в

Vmmpt

dddd

-+

±++

,                                                    (22)

где 
[image: image54.wmf]в

mm

d

-

 - относительная погрешность измерения разности массы пикнометра с дистиллированной водой и осушенным воздухом, %.

Для определения составляющей ((V) рассчитывают среднее арифметическое влияющей величины по формуле


[image: image55.wmf]2

1

1

2

i

i

VV

=

=

å

,                                                              (23)

где 
[image: image56.wmf]V

 - среднее арифметическое результатов двух измерений вместимости пикнометра, дм3, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,001 дм3;


[image: image57.wmf]2

1

i

i

V

=

å

 - сумма двух значений Vi.

9.2.6 Пример расчета и форма записи погрешности измерения плотности природного газа пикнометрическим методом приведены в приложении Д.

9.3 Влажность

За результат измерения влажности природного газа абсорбционным методом принимают среднее арифметическое значение двух измерений, проведенных в течение смены, расхождение между которыми (с 95%-ной доверительной вероятностью) не должно превышать 0,3 г/м3. При получении расхождений более 0,3 г/м3 проводят третье определение и за окончательный результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких измерений.

9.3.1 Среднее арифметическое значение абсолютной влажности (
[image: image58.wmf]W

), г/м3, рассчитывают по формуле


[image: image59.wmf]2

1

i

i

W

W

n

=

=

å

,                                                               (24)

где 
[image: image60.wmf]2

1

i

i

W

=

å

 - сумма двух значений г/м3;

n - число определений.

9.3.2 Результат отдельного измерения абсолютной влажности природного газа (W) при 20 °С и 101,325 кПа, г/м3, вычисляют по формуле


[image: image61.wmf]/

1000

tp

m

W

VK

×

=

×

,                                                             (25)

где m - увеличение массы водопоглотителей, г;

Vt/p - объем испытуемого газа, измеренный аспиратором или газовым счетчиком, дм3;

K - коэффициент для приведения объема испытуемого газа при условии опыта [давлении (рб + рг - рw) и температуре t] к стандартным условиям (температуре Tc = 293 К, давлению 101,325 кПа и влажности, равной нулю) вычисляют по формуле


[image: image62.wmf](

)

(

)

293

273101,325

бгw

ррр

K

t

×+-

=

+×

,                                                    (26)

где рб - барометрическое давление, кПа;

рг - давление газа в аспираторе или газовом счетчике, кПа;

рw - давление водяных паров при температуре t, кПа (РД 34.09.114, таблица 6);

t - температура испытуемого газа, °С.

9.3.3 Результаты отдельных определений влажности вычисляют до 0,01 г/м3 и округляют до 0,1 г/м3.

9.3.4 Оценку погрешности измерения влажности природного газа проводят, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерений, вспомогательных устройств и материалов.

9.3.5 Доверительные границы погрешности результата измерения влажности природного газа, г/м3, вычисляют по формуле


[image: image63.wmf]w

нв

n

D

D=D=

,                                                          (27)

где (н, (в - нижняя и верхняя границы интервала, г/м3;

(w - суммарная абсолютная погрешность измерения влажности газа, г/м3;

n = 2 - число определений.

Суммарная абсолютная погрешность измерения ((w), г/м3, вычисляется расчетным путем, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерения, вспомогательных устройств и материалов по формуле


[image: image64.wmf]100

i

w

w

W

d

×

D=

,                                                              (28)

где 
[image: image65.wmf]i

w

d

 - суммарная относительная погрешность измерения влажности в i-ом определении, %.

Суммарная относительная погрешность измерения влажности природного газа вычисляется по формуле


[image: image66.wmf]/

2222

273

itp

бгw

wmV

рррt

ddddd

+-+

=±+++

,                                          (29)

где (m - относительная погрешность измерения массы водопоглотителей, %;


[image: image67.wmf]/

tp

V

d

- относительная погрешность измерения объема испытуемого газа, %;


[image: image68.wmf]бгw

ррр

d

+-

, (273+t - дополнительные относительные погрешности измерения влажности за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления и температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства измерения, %.

Погрешностью рг и pw пренебрегаем.

9.3.6 Пример расчета и форма записи погрешности измерения влажности природного газа абсорбционным методом приведены в приложении Ж.

10 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Обеспечение единства измерений при передаче размера единицы теплоты сгорания калориметрическим методом осуществляют в соответствии с Государственной поверочной схемой по ГОСТ 8.026.

10.1 Поверка калориметров сжигания с бомбой осуществляется по МИ 2096.

10.1.1 Калориметры сжигания с бомбой 1 раз в год проходят обязательную государственную поверку.

10.1.2 Через квартал после государственной поверки и далее ежеквартально до следующей поверки (т.е. минимум 3 раза в год) метрологическая служба предприятия проводит контрольные определения эквивалента.

10.1.3 Нормируемая погрешность энергетического эквивалента не более 0,1%.

10.1.4 Внеочередные контрольные определения энергетического эквивалента проводят при замене частей бомбы, сосуда, термометров и т.д., при изменении температуры помещения более чем на 5 °С.

10.2 Контроль погрешности измерения теплоты сгорания природного газа газовыми калориметрами осуществляется с помощью поверочной газовой смеси в виде чистого метана, аттестованного по теплоте сгорания, с относительной суммарной погрешностью, не превышающей 0,3%.

10.3 Контроль погрешности измерения плотности газа осуществляется с помощью проб метана или азота чистотой не менее 99,5% мол.

Испытания проводят по методике ГОСТ 17310.

Значения показателя погрешности измерений определяют по разности результатов измерений плотности проб метана или азота, полученных по методике ГОСТ 17310, и установленными значениями плотности метана ((20 = 0,6681 кг/м3) или азота ((20 = 1,1649 кг/м3) чистотой не менее 99,5% мол. При этом показатели погрешности измерений не должны превышать норму погрешности по ГОСТ 17310.

10.4 Для градуировки лабораторных и промышленных (потоковых) гигрометров применяют эталонные динамические генераторы влажного газа типа "Полюс-1" П9Л.000.000.

Автономная калибровка датчика абсолютной влажности осуществляется по значению абсолютной влажности с помощью патронов, содержащих насыщенный раствор соответствующей соли, со справочным значением абсолютной влажности при определенных температуре и давлении.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений оформляют записью в журнале по форме, приведенной в приложениях Б, Г, Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термин
	Определение

	1
	2

	1 Природный газ
	Газовая смесь, основными компонентами которой являются предельные углеводороды (CnH2n+2), водород, гелий, кислород, азот, диоксид углерода и сероводород

	2 Газовая смесь
	Смесь чистых газов, не вступающих друг с другом в химическую реакцию

	3 Калориметрическая система
	Некоторая условная область калориметра, основными частями которой являются калориметрический сосуд с находящейся в нем водой, калориметрическая бомба с ее содержимым, а также термометр, мешалка и нагреватель, размещенные в калориметрическом сосуде

	4 Изотермический метод
	Метод определения энергии сгорания, при котором температура воды в оболочке калориметра в течение испытания поддерживается постоянной

	5 Сравнительный метод
	Метод, при котором проводят градуировку калориметра путем эмпирического определения энергетического эквивалента данного калориметра с помощью эталона (бензойной кислоты), а затем калориметрические испытания по сжиганию эталона и испытуемого газа в аналогичных условиях

	6 Стандартные условия сгорания
	Значения температуры и давления, к которым приводят результаты измерений теплоты сгорания газа (Тсг = 298,15 К (25 °С), рсг = 101,325 кПа)

	7 Стандартные условия измерения
	Значения температуры и давления, к которым приводят объем сжигаемого газа по ГОСТ 2939 (Тс = 293,15 К (20 °С), рс=101,325 кПa, влажность равна нулю)

	8 Энергетический эквивалент калориметрической системы
	Количество теплоты, необходимое для подъема температуры калориметрической системы на 1 градус при температуре 25 °С

	9 Высшая теплота сгорания
	Количество тепла, которое выделяется при полном сгорании в воздухе одного кубического метра газа при постоянном давлении, отнесенное к объему сухого газа, определяемого при стандартных условиях измерения: давлении рс и температуре Тс. При этом исходные газы и продукты сгорания имеют одинаковую стандартную температуру сгорания Тсг, а продукты сгорания находятся в газообразном состоянии, за исключением воды, образующейся при сгорании, которая конденсируется в жидкость при температуре Тсг

	10 Низшая теплота сгорания
	Количество тепла, которое выделяется при полном сгорании в воздухе одного кубического метра газа при постоянном давлении, отнесенное к объему сухого газа, определяемого при стандартных условиях измерения: давлении рс и температуре Тс. При этом исходные газы и продукты сгорания имеют одинаковую температуру сгорания Тсг, а все продукты сгорания находятся в газообразном состоянии

	11 Влажный газ
	Смесь сухого обезвоженного газа и водяного пара, концентрация водяных паров в которой более 0,005 об.% (50 ppm) или 0,04 г/м3

	12 Абсолютная влажность природного газа
	Отношение массы влаги (водяного пара в граммах) к объему влажного вещества (одному кубическому метру влажного газа), г/м3

	13 Относительная влажность природного газа
	Отношение парциального давления водяного пара, содержащегося во влажном газе, к давлению насыщенного пара при одних и тех же давлении и температуре, %

	14 Точка росы
	Температура, при которой водяной пар во влажном газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным, °С

	15 Сухой природный газ
	Газ, концентрация водяных паров в котором не превышает 0,005 об.% (50 ppm) или 0,04 г/м3

	16 Бомбовый калориметр
	Средство измерения теплоты сгорания газообразных топлив при постоянном объеме

	17 Газовый калориметр непрерывного действия
	Средство измерения теплоты сгорания природного газа при постоянном давлении и проточном режиме

	18 Гигрометр
	Средство измерения концентрации водяных паров в природном газе, выраженной в г/м3, об.% или точкой росы


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

	Исходные данные
	1-е измерение
	2-е измерение
	3-е измерение

	1
	2
	3
	4

	1 Характеристика анализируемого топлива
	
	
	

	2 Энергетический эквивалент С, кДж/°С
	
	
	

	3 Вместимость калориметрической бомбы Vб, м3
	
	
	

	4 Барометрическое давление р, кПа
	
	
	

	5 Температура газа в момент окончания наполнения бомбы tг, °С
	
	
	

	6 Давление насыщенных паров воды pt, кПа, при температуре tг
	
	
	

	7 Масса сгоревшей проволоки m, кг
	
	
	

	8 Удельная теплота сгорания запальной проволоки q, кДж/кг
	
	
	

	9 Начальная температура главного периода t0 в делениях шкалы термометра или по шкале цифрового вольтметра в вольтах
	
	
	

	10 Конечная температура главного периода tn в делениях шкалы термометра или в вольтах
	
	
	

	11 Температура по истечении двух минут главного периода ta в делениях шкалы термометра или по шкале цифрового вольтметра в вольтах
	
	
	

	12 Объем раствора гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованного на титрование смыва бомбы, V, см3
	
	
	

	13 Масса осадка сернокислого бария mi, г
	
	
	

	14 Средняя цена деления шкалы термометра Z
	
	
	

	15 Абсолютная влажность газа W, г/м3
	
	
	

	16 Начальная температура начального периода t' в делениях шкалы термометра или по шкале цифрового вольтметра в вольтах
	
	
	

	17 Конечная температура конечного периода t" в делениях шкалы термометра или по шкале цифрового вольтметра в вольтах
	
	
	

	18 Число измерений в начальном периоде n0
	
	
	

	19 Число измерений в главном периоде n
	
	
	

	20 Число измерений главного периода с быстрым повышением температуры (0,3 °С и более) за 0,5 мин n1
	
	
	

	21 Число измерений главного периода n2 с медленным повышением температур, n2 = n – n1
	
	
	

	22 Поправка на калибровку термометра 
[image: image69.wmf]0

t

D

 при температуре t0 в делениях шкалы термометра
	
	
	

	23 Поправка на калибровку термометра 
[image: image70.wmf]n

t

D

 при температуре tn в делениях шкалы термометра
	
	
	


Б.1 Поправка на теплообмен калориметрической системы с окружающей средой ((h) в делениях шкалы термометра или в вольтах вычисляют по формуле (4) настоящего документа


[image: image71.wmf]12

122

2

VV

hnVn

+

D=×+×=



[image: image72.wmf]0

1

0

tt

V

n

¢

-

==



[image: image73.wmf]2

n

tt

V

n

¢¢

-

==


Б.2 Коэффициент для приведения объема газа при условии опыта (p, tг) к сухому состоянию и стандартным условиям измерения (температуре Тс = 293 К (20 °С), давлению рс = 101,325 кПа) вычисляют по формуле (7) настоящего документа


[image: image74.wmf](

)

(

)

293

101,325273

t

г

pp

F

t

-×

==

×+


Б.3 Теплоту сгорания газа в бомбе (
[image: image75.wmf]с

б

Н

), кДж/м3, вычисляют по формуле (2) настоящего документа


[image: image76.wmf](

)

(

)

0

0

n

ntt

с

б

б

CZtthgm

H

VF

éù

×+D-+D+D-

ëû

==

×


Б.4 Массовую концентрацию азотной кислоты в смыве бомбы X1, г/м3, рассчитывают по формуле (2) ГОСТа 10062


[image: image77.wmf](

)

11

0,0063016

85,68

б

XVm

VF

=-××=

×


Б.5 Массовую концентрацию серной кислоты в смыве бомбы X2, г/м3, вычисляют по формуле (3) ГОСТа 10062


[image: image78.wmf]1

2

0,42

б

m

X

VF

×

==

×


Б.6 Поправку на теплоту образования и растворения азотной и серной кислот (q, кДж/м3, вычисляют по формуле (4) ГОСТа 10062

(q = 0,950 · X1 + 3,086 · X2 = 

Б.7 Высшую объемную теплоту сгорания сухого природного газа 
[image: image79.wmf]с

в

Н

, кДж/м3, вычисляют по формуле (8) ГОСТа 10062


[image: image80.wmf]сс

вб

ННq

=-=

å


Б.8 Низшую объемную теплоту сгорания 
[image: image81.wmf]с

в

Н

 сухого газа, кДж/м3 вычисляют:

Б.8.1 Для природного газа по формуле (10) ГОСТа 10062


[image: image82.wmf]0,905

сс

нв

НН

=×=


Б.8.2 Для попутного газа по формуле (11) ГОСТа 10062


[image: image83.wmf]0,9152

сс

нв

НН

=×=


Б.9 Парциальное давление водяных паров в газе при 20 °С и 101,325 кПа вычисляют по формуле

рп = 135,33 · W =

__________________________________________________________________________

Подпись лица проводившего измерения (Ф.И.О.)

Дата измерений "       " ____________ 200   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Исходные данные:

Сжигаемое топливо - природный газ

	Энергетический эквивалент C, кДж/°С
	
	13,965

	Цена деления шкалы термометра Z, °С/деление
	
	1,001

	Начальная температура главного периода t0, делений
	
	2,017

	Поправка на калибр термометра 
[image: image84.wmf]0

t

D

 при температуре t0, делений
	
	+0,008

	Конечная температура главного периода tn, делений
	
	2,796

	Поправка на калибр термометра 
[image: image85.wmf]n

t

D

 при температуре tn, делений
	
	+0,001

	Поправка к показаниям термометра, учитывающая теплообмен калориметра с окружающей средой, (h, делений
	
	0,0083

	Удельная теплота сгорания запальной проволоки q, кДж/кг
	
	3140

	Масса проволоки, взятая для запала, m, кг
	
	0,0094·10-3

	Масса бомбы с водой mб, кг
	
	2,90

	Масса бомбы с воздухом mв, кг
	
	2,57

	Температура воды в бомбе tб, °C
	
	25

	Коэффициент Kt для перевода массы воды в объем при tб
	
	1,0041

	Вместимость калориметрической бомбы Vб, м3
	
	0,331·10-3

	Барометрическое давление р, кПа
	
	101,55

	Давление насыщенных паров воды pt, кПа, при температуре tг
	
	2,91

	Температура газа в момент окончания наполнения бомбы tг, °C
	
	23,6

	Предел допустимой погрешности энергетического эквивалента (с, %
	
	±0,1

	Погрешность отсчета по метастатическому термометру 
[image: image86.wmf]0

n

tt

D=D

, °С
	
	±0,0015

	Допустимая погрешность взвешивания на весах ВЛР-10, кг
	
	±0,1·10-3

	Предел допустимой погрешности лабораторного термометра, °С
	
	0,1

	Погрешность измерения давления, кПа
	
	±0,013


В.1 Абсолютная погрешность исправленного подъема температуры


[image: image87.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

00

00

2222

0,00150,00150,0021

nttntt

nn

ZtZtZtZt

+D-+D+D+D

D=D+D=+=

 °С.

Погрешностями Z, 
[image: image88.wmf]0

t

D

, 
[image: image89.wmf]n

t

D

, (h пренебрегаем.

Относительная погрешность исправленного подъема температуры


[image: image90.wmf](

)

(

)

0

0

0,0021100

0,27

0,779

ntt

n

ZtZt

+D-+D

×

D==

 %.

Принимаем погрешность (qm = 0.

В.2 Абсолютная погрешность вместимости калориметрической бомбы


[image: image91.wmf]22

0,00020,00020,00028

ббв

Vmm

-

D=D=+=

 м3.

Принимаем погрешность 
[image: image92.wmf]t

K

D

 = 0.

Относительная погрешность вместимости калориметрической бомбы


[image: image93.wmf]0,00028100

0,08

0,330

б

V

d

×

==

 %.

В.3 Относительная погрешность давления сухого газа (p - pt)


[image: image94.wmf]0,013100

0,013

101,55

t

pp

d

-

×

==

%.

Принимаем погрешность 
[image: image95.wmf]t

p

D

 = 0.

В.4 Относительная погрешность (273 + t)


[image: image96.wmf]273

0,1100

0,034

296,6

t

d

+

×

==

 %.

В.5 Относительная погрешность 
[image: image97.wmf]с

б

Н



[image: image98.wmf]22222

0,10,270,080,0130,0340,30

с

б

Н

d

=++++=

 %.

Абсолютная погрешность 
[image: image99.wmf]с

б

Н



[image: image100.wmf]0,3034209

103

100

с

б

Н

×

D==

 кДж/м3.

В.6 Теплота сгорания сухого природного газа, вычисленная по формуле (2) настоящего документа, равна


[image: image101.wmf]с

б

Н

 = 34169 кДж/м3.

Аналогично проводится второе определение 
[image: image102.wmf]с

б

Н

, которое равно 34249 кДж/м3 (исходные данные для его расчета не приводятся).

В.7 Среднее арифметическое результатов измерений теплоты сгорания по результатам двух определений вычисляется по формуле (1) настоящего документа


[image: image103.wmf]3416934249

34209

2

с

б

Н

+

==

 кДж/м3.

В.8 Границы доверительного интервала измерения теплоты сгорания вычисляются по формуле (8) настоящего документа


[image: image104.wmf]103

73

2

нв

D=D==±

.

Значение измеряемой теплоты сгорания находится в интервале от 34282 до 34136 кДж/м3 или от 8188 до 8154 ккал/м3.

__________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф.И.О.)

Дата измерений "    " ____________ 200   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛОТНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

	Исходные данные
	1-е измерение
	2-е измерение
	3-е измерение

	1 Характеристика анализируемого топлива
	
	
	

	2 Вместимость пикнометров V, дм3
	
	
	

	3 Масса пикнометра с газом mг, г
	
	
	

	4 Масса пикнометра с сухим воздухом mв, г
	
	
	

	5 Барометрическое давление p, кПа
	
	
	

	6 Температура окружающей среды (около весов) t, °С
	
	
	


Г.1 Коэффициент для приведения объема газа при условии опыта (p, t) к стандартным условиям (температуре T = 293 К (20 °С) и давлению p = 101,325 кПа) вычисляют по формуле (17) настоящего документа


[image: image105.wmf](

)

293

273101,325

p

K

t

×

==

+×


Г.2 Плотность газа ((20) при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле (16) настоящего документа


[image: image106.wmf]20

1,2047

гв

mm

KV

r

-

=+=

×


Г.3 Среднее арифметическое значение плотности (
[image: image107.wmf]20

r

) в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле (15) настоящего документа


[image: image108.wmf]2

1

20

i

i

n

r

r

=

==

å


__________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф.И.О.)

Дата измерений "   " ____________ 200   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Исходные данные:

Сжигаемое топливо - природный газ

	Масса пикнометра с газом mг, г
	
	93,7230

	Масса пикнометра с сухим воздухом mв, г
	
	93,7905

	Барометрическое давление P, кПа
	
	99,470

	Температура окружающей среды (около весов) t, °С
	
	21,8

	Масса пикнометра с дистиллированной водой m, г
	
	293,3605

	Плотность дистиллированной воды (, кг/м3, при температуре t, °С, и давлении 101,325 кПа
	
	997,816

	Допускаемая погрешность взвешивания на технических весах ВЛР-1 кг (, г
	
	±0,01

	Допускаемая погрешность взвешивания на аналитических весах ВЛР-200 г (, г
	
	±0,00015

	Предел допускаемой погрешности лабораторного ртутного термометра от 0 °С до 50 °С, °С
	
	±0,1

	Погрешность измерения давления, кПа 
	
	±0,013


Д.1 Абсолютная погрешность разности массы пикнометра с осушенным газом и осушенным воздухом


[image: image109.wmf]22

0,000150,000150,0002

гв

mm

-

D=+=

 г.

Относительная погрешность разности массы пикнометра с осушенным газом и воздухом


[image: image110.wmf]0,0002100

0,300

93,723093,7905

гв

mm

d

-

×

==

-

 %.

Д.2 Относительная погрешность p

[image: image111.wmf]0,013100

0,013

99,470

p

d

×

==

 %.

Д.3 Относительная погрешность (273 + t)


[image: image112.wmf]273

0,1100

0,034

27321,8

t

d

+

×

==

+

 %.

Д.4 Абсолютная погрешность разности массы пикнометра с дистиллированной водой и осушенным воздухом


[image: image113.wmf]22

0,010,000150,01

в

mm

-

D=+=

 г.

Относительная погрешность разности массы пикнометра с дистиллированной водой и осушенным воздухом


[image: image114.wmf]0,01100

0,005

293,360593,7905

в

mm

d

-

×

==

-

 %.

Относительная погрешность вместимости пикнометра по формуле (22) настоящего документа


[image: image115.wmf]222

0,0050,0130,0340,037

V

d

=++=

 %.

Д.5 Относительная погрешность плотности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (21) настоящего документа


[image: image116.wmf]20

2222

0,30,0130,0340,0370,30

r

d

=+++=

 %.

Абсолютная погрешность плотности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (20) настоящего документа


[image: image117.wmf]20

0,300,860

0,003

100

r

×

D==

 кг/м3.

Д.6 Плотность природного газа, вычисленная по формуле (16) настоящего документа равна

(20 = 0,860 кг/м3.

Аналогично проводится второе определение (20, которое равно 0,862 кг/м3 (исходные данные для ее расчета не приводятся).

Д.7 Среднее арифметическое значение результатов измерений плотности по результатам двух определений вычисляют по формуле (15) настоящего документа


[image: image118.wmf]20

0,8600,862

0,861

2

r

+

==

 кг/м3.

Д.8 Доверительные границы погрешности и измерения плотности вычисляют по формуле (19) настоящего документа


[image: image119.wmf]0,003

0,002

2

нв

D=D==±

 кг/м3.

Значение измеряемой плотности находится в интервале от 0,859 кг/м3 до 0,863 кг/м3.

__________________________________________________________________________

Подпись лица проводившего измерения (Ф.И.О.)

Дата измерений "    " ____________ 200   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА АБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ

	Исходные данные
	1-е измерение
	2-е измерение
	3-е измерение

	1 Объем испытуемого газа Vt/p, дм3
	
	
	

	2 Барометрическое давление рб, кПа
	
	
	

	3 Давление газа в аспираторе или газовом счетчике рг, кПа
	
	
	

	4 Температура испытуемого газа t, °C
	
	
	

	5 Увеличение массы водопоглотителей m, г
	
	
	

	6 Давление водяных паров pw, кПа, при температуре t (по РД 34.09.114 (таблица 6))
	
	
	

	7 Увеличение массы основной U-образной трубки, предназначенной для поглощения влаги m1, г
	
	
	

	8 Увеличение массы контрольных U-образных трубок, предназначенных для поглощения влаги m2, г
	
	
	


Е.1 Коэффициент для приведения объема испытуемого газа при условии опыта (давлении (рб + рг - рw) и температуре t) к стандартным условиям (температуре Tc = 293 К (20 °С) и давлении p = 101,325 кПа) рассчитывают по формуле (26) настоящего документа


[image: image120.wmf](

)

(

)

293

273101,325

бгw

ррр

K

t

×+-

==

+×


Е.2 Абсолютную влажность природного газа W при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа, г/м3, рассчитывают по формуле (25) настоящего документа


[image: image121.wmf](

)

12

/

1000

tp

mm

W

VK

+

=×=

×


Е.3 Среднее арифметическое значение результатов двух (трех) измерений абсолютной влажности рассчитывают по формуле (24) настоящего документа


[image: image122.wmf]2

1

i

i

W

W

n

=

==

å


__________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф.И.О.)

Дата измерений "       " ____________ 200   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(рекомендуемое)
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА АБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ

Исходные данные:

	Увеличение массы водопоглотителей m, г
	
	0,0201

	Объем испытуемого газа, замеренный аспиратором, Vt/p, дм3
	
	9,01

	Барометрическое давление рб, кПа
	
	99,992

	Давление газа в аспираторе рг, кПа
	
	0,000

	Давление водяных паров pw, кПа, при температуре t
	
	2,253

	Температура испытуемого газа t, °С
	
	24,0

	Допустимая погрешность взвешивания на аналитических весах (, г
	
	±0,0002

	Цена деления пяти делений миллиметровой линейки градуированного аспиратора (, дм3
	
	±0,17

	Погрешность 
[image: image123.wmf]w

p

d

 = 0
	
	

	Погрешность измерения давления, кПа
	
	±0,013

	Предел допустимой погрешности лабораторного термометра, °С 
	
	±0,1


Ж.1 Абсолютная погрешность увеличения массы двух водопоглотителей


[image: image124.wmf]2

40,00020,0004

m

D=×=

 г.

Относительная погрешность увеличения массы двух водопоглотителей


[image: image125.wmf]0,0004100

1,99

0,0201

m

d

×

==

 %.

Ж.2 Относительная погрешность измерения объема испытуемого газа, проводимого градуированным аспиратором


[image: image126.wmf]/

0,17100

1,89

9,01

tp

V

d

×

==

 %.

Ж.3 Относительная погрешность (рб + рг - рw)


[image: image127.wmf]0,013100

0,013

99,9920,0002,253

б

р

d

×

==

+-

 %.

Ж.4 Относительная погрешность (273 + t)


[image: image128.wmf]273

0,1100

0,034

27324,0

t

d

+

×

==

+

 %.

Ж.5 Относительная погрешность измерения влажности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (29) настоящего документа


[image: image129.wmf]2222

1,991,890,0130,0342,75

w

d

=±+++=

 %.

Абсолютная погрешность измерения влажности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (28) настоящего документа


[image: image130.wmf]2,752,3

0,06

100

w

×

D==

 г/м3.

Ж.6 Влажность природного газа вычисляют по формуле (25) настоящего документа

W = 2,3 г/м3.

Аналогично проводится второе определение W, которое равно 2,4 г/м3 (исходные данные для ее расчета не приводятся).

Ж.7 Среднее арифметическое результатов измерений влажности по результатам двух определений рассчитывают по формуле (24) настоящего документа


[image: image131.wmf]2,32,4

2,35

2

W

+

==

 г/м3.

Ж.8 Доверительные границы погрешности измерения влажности вычисляют по формуле (27) настоящего документа


[image: image132.wmf]0,06

0,04

2

нв

D=D==±

 г/м3.

Значение измеряемой влажности находится в интервале от 2,31 г/м3 до 2,39 г/м3.

__________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф.И.О.)

Дата измерений "    " ____________ 200   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В РД 153-34.1-11.320-00

	Обозначение НД
	Наименование НД
	Номер пункта, подпункта, приложения, в котором дана ссылка

	1
	2
	3

	ГОСТ 12.1.007-76
	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
	5.1

	ГОСТ 12.1.019-79
	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
	5.1

	ГОСТ 12.1.030-76
	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
	5.1

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	ССБТ. Изделия электрические. Общие требования безопасности
	5.1

	ГОСТ 2939-63
	Газы. Условия для определения объема
	Приложение А

	ГОСТ 5307-77
	Проволока константановая неизолированная. Технические условия
	3 (таблица 1)

	ГОСТ 6709-72
	Вода дистиллированная. Технические условия
	3 (таблица 1), 6.12

	ГОСТ 10062-75
	Газы горючие природные. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания
	1; 2; 4.1.1; 8.1; 8.2; 8.3

	ГОСТ 13646-68
	Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия
	3 (таблица 1)

	ГОСТ 13830-91
	Соль поваренная пищевая
	3 (таблица 1)

	ГОСТ 17310-86
	Газы. Пикнометрический метод определения плотности
	1; 2; 4.2.1; 8.1; 8.2; 10.2.2; 10.3

	ГОСТ 18917-82
	Газ горючий природный. Метод отбора проб
	7.7

	ГОСТ 22524-77
	Пикнометры стеклянные. Технические условия
	3 (таблица 1)

	ГОСТ 24104-88
	Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
	3 (таблица 1)

	ГОСТ 25336-82
	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
	3 (таблица 1)

	ГОСТ 27193-86
	Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром
	8.1; 8.2

	ГОСТ 28498-90
	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
	3 (таблица 1)

	ОСТ 51.40-93
	Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы
	5.1

	МИ 2096-90 ГСИ
	Калориметры сжигания с бомбой (жидкостные). Методика поверки
	4.1.1; 5.1; 10.1

	ТУ 6-09-3880
	Перхлорид магния безводный
	3 (таблица 1)

	ТУ 6-09-4985
	Кислота бензойная особо чистая
	3 (таблица 1)

	ТУ 16.К71
	Медь электротехническая
	3 (таблица 1)

	ТУ 16-531-507-74
	Электропечи сопротивления камерные для аналитических и термических процессов
	3 (таблица 1)

	ТУ 25.11-1426-91
	Калориметр В-08МА. Технические условия
	3 (таблица 1)

	ТУ 79 РСФСР 337-72
	Электропечь сопротивления муфельная
	3 (таблица 1)

	РД 34.03.201-97
	Правила техники безопасности при эксплуатации теплотехнического оборудования электростанций и тепловых сетей
	5.1

	РД 34.09.114-92
	Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на тепловых электростанциях
	1; 2; 4.3.1; 7.4; 7.5; 7.6; 8.1; 8.2; 8.3.2

	ПБ 10-115-97
	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
	5.1

	ПБ 12-245-98
	Правила безопасности в газовом хозяйстве
	5.1


Ключевые слова: природный газ, теплота сгорания, плотность, влажность, калориметры, плотномеры, гигрометры, погрешность измерения
СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения

2 Требования к погрешности измерений

3 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы

4 Методы измерений

4.1 Методы измерения теплоты сгорания

4.2 Методы измерения плотности

4.3 Методы измерения влажности

5 Требования безопасности

6 Требования к квалификации персонала

7 Условия измерений и отбора проб

8 Подготовка и выполнение измерений

9 Обработка (вычисление) результатов измерений и оценка показателей погрешности

9.1 Теплота сгорания

9.2 Плотность

9.3 Влажность

10 Контроль точности результатов измерений

11 Оформление результатов измерений

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Форма представления исходных данных для расчета теплоты сгорания природного газа калориметрическим методом

Приложение В Оценка погрешности измерения теплоты сгорания природного газа калориметрическим методом

Приложение Г Форма представления исходных данных для расчета плотности природного газа пикнометрическим методом

Приложение Д Оценка погрешности измерения плотности природного газа пикнометрическим методом

Приложение Е Форма представления исходных данных для расчета влажности природного газа абсорбционным методом

Приложение Ж Оценка погрешности измерения влажности природного газа абсорбционным методом

Приложение К Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в РД 153-34.1-11.320-00

_1160293638.unknown

_1160295286.unknown

_1160297039.unknown

_1160301458.unknown

_1160302335.unknown

_1160302757.unknown

_1160302935.unknown

_1160302980.unknown

_1160303049.unknown

_1160303081.unknown

_1160303117.unknown

_1160303009.unknown

_1160302943.unknown

_1160302822.unknown

_1160302857.unknown

_1160302809.unknown

_1160302442.unknown

_1160302694.unknown

_1160302752.unknown

_1160302491.unknown

_1160302347.unknown

_1160302392.unknown

_1160302336.unknown

_1160301942.unknown

_1160302105.unknown

_1160302188.unknown

_1160302231.unknown

_1160302311.unknown

_1160302140.unknown

_1160301991.unknown

_1160302021.unknown

_1160301981.unknown

_1160301672.unknown

_1160301710.unknown

_1160301762.unknown

_1160301682.unknown

_1160301537.unknown

_1160301648.unknown

_1160301490.unknown

_1160301170.unknown

_1160301354.unknown

_1160301406.unknown

_1160301438.unknown

_1160301366.unknown

_1160301214.unknown

_1160301275.unknown

_1160301180.unknown

_1160298321.unknown

_1160298442.unknown

_1160301025.unknown

_1160298331.unknown

_1160297092.unknown

_1160297125.unknown

_1160297070.unknown

_1160296580.unknown

_1160296740.unknown

_1160296950.unknown

_1160297025.unknown

_1160296770.unknown

_1160296668.unknown

_1160296709.unknown

_1160296613.unknown

_1160295444.unknown

_1160296349.unknown

_1160296549.unknown

_1160296330.unknown

_1160295353.unknown

_1160295397.unknown

_1160295314.unknown

_1160294401.unknown

_1160294821.unknown

_1160294957.unknown

_1160295109.unknown

_1160295217.unknown

_1160294989.unknown

_1160294921.unknown

_1160294930.unknown

_1160294838.unknown

_1160294574.unknown

_1160294711.unknown

_1160294810.unknown

_1160294680.unknown

_1160294438.unknown

_1160294468.unknown

_1160294413.unknown

_1160293966.unknown

_1160294222.unknown

_1160294338.unknown

_1160294383.unknown

_1160294285.unknown

_1160294016.unknown

_1160294088.unknown

_1160293985.unknown

_1160293738.unknown

_1160293854.unknown

_1160293888.unknown

_1160293808.unknown

_1160293677.unknown

_1160293728.unknown

_1160293657.unknown

_1160292746.unknown

_1160293245.unknown

_1160293464.unknown

_1160293479.unknown

_1160293555.unknown

_1160293472.unknown

_1160293287.unknown

_1160293456.unknown

_1160293253.unknown

_1160293069.unknown

_1160293114.unknown

_1160293203.unknown

_1160293109.unknown

_1160292813.unknown

_1160292830.unknown

_1160292758.unknown

_1160231841.unknown

_1160292178.unknown

_1160292459.unknown

_1160292641.unknown

_1160292361.unknown

_1160292028.unknown

_1160292149.unknown

_1160291883.unknown

_1160231604.unknown

_1160231814.unknown

_1160231835.unknown

_1160231645.unknown

_1160231552.unknown

_1160231571.unknown

_1160230891.unknown

