МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО КАРБИДНОМУ АНАЛИЗУ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

РД 34.17.413

СОСТАВЛЕНЫ Бюро технической информации ОРГРЭС по материалам лаборатории металлов Свердловэнергоремонт

Авторы: инженеры Ю.М. Гофман и В.Г. Сивкова

Редакторы: инженеры Н.Ф. Лашко и А.Ф. Платонова

УТВЕРЖДЕНЫ Главным инженером Главного технического управления по эксплуатации энергосистем С. Молокановым 24 января 1968 г.

Многие детали и узлы теплоэнергетического оборудования, работающие при высоких параметрах пара, изготовлены из низколегированных сталей (12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и др.) перлитного класса.

Эти стали состоят из твердого раствора и карбидов.

Работоспособность деталей зависит от распределения легирующих элементов между твердым раствором и карбидами. Чем выше концентрация легирующих элементов (главным образом молибдена) в твердом растворе, тем выше жаропрочность стали и работоспособность деталей.

В процессе эксплуатации происходит обеднение твердого раствора легирующими элементами за счет их миграции в карбиды, снижается жаропрочность стали и тем самым работоспособность деталей. Исходя из этого предусмотрен [Л.1] периодический контроль за распределением легирующих элементов между фазами металла деталей паропроводов путем карбидного анализа.

В методических указаниях описан метод карбидного анализа низколегированных сталей, не требующий разрушения деталей. Метод позволяет определять относительное содержание элементов в твердом растворе и карбидах непосредственно на деталях паропроводов и других элементов в неработающем, остывшем состоянии.

Метод основан [Л.2] на сравнении содержания анализируемых элементов (молибдена, хрома, ванадия, марганца) в изолированной карбидной фазе и в твердом растворе (феррите) после химического растворения*.

_______________

* При анализе отдельных (несмонтированных) деталей в лабораторных условиях может применяться также электролитическое растворение.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Карбидный анализ проводится в два этапа:

1. Отбор проб.

2. Химический анализ проб.

1. Отбор проб

Для отбора проб применяют следующие приборы и приспособления:

1. Специальный ящик (рис.1, 2), в котором помещены пробирки, химический стакан, колба, пипетки, пинцет, ножик, воронки, фильтры диаметром 30 мм (не больше), клей, технический вазелин.

[image: image1.png]



Рис.1 Общий вид ящика со стеллажом

[image: image2.png]



Рис.2. Общий вид стеллажа, приготовленного к работе

2. Лодочки из парафинированного ватмана.

Лодочки для горизонтальных участков труб (рис.3) делают следующим образом: из листа ватмана вырезают прямоугольник (например, 5х3 см), в середине которого вычерчивают прямоугольник меньшего размера (например, 1х3 см). На рис.4 пунктиром показаны места разреза, которые отгибают перпендикулярно к основанию лодочки. Рядом показана стенка лодочки в развернутом виде и пунктиром показаны места сгиба. Стенка приклеивается к основанию на его отогнутые части.

[image: image3.png]



Рис.3. Лодочка для горизонтального участка паропровода

[image: image4.png]



Рис.4. Раскрой листа для лодочки горизонтального участка паропровода:

1 - боковая стенка

2 - основание

Лодочки для вертикально расположенных деталей (рис.5) изготовляют, как показано на рис.6. Вырезанную фигуру сгибают по линиям, указанным пунктиром, так, чтобы конусообразный низ и края верхней части были на одном уровне, а средняя часть выдавалась. Затем вырезают прямоугольник (см. рис.6) и на него приклеивают верхнюю фигуру; склеенные лодочки парафинируют, опуская в горячий парафин.

[image: image5.png]



Рис.5. Лодочка для вертикальных участков

[image: image6.png]



Рис.6. Раскрой листа для лодочки вертикального участка паропровода:

1 - боковая стенка; 2 - основание

Участок на исследуемой трубе площадью 4-6 см2 зачищают переносным наждаком до металлического блеска, затем приклеивают горизонтальную или вертикальную парафинированную лодочку при температуре металла до 20 °С техническим вазелином, свыше 20 °С - конторским клеем.

До взятия пробы поверхность исследуемого участка очищают кислотой, для чего в лодочку наливают 0,8-1,0 мл кислоты. Через 2-3 мин кислоту удаляют с помощью медицинской пипетки и фильтровальной бумаги, поверхность исследуемого участка промывают водой и протирают фильтровальной бумагой.

Для взятия пробы в лодочку наливают 0,8-1,0 мл смеси кислот, состоящей из 0,4-0,5 мл азотной и 0,4-0,5 мл 10%-ной лимонной кислоты.

Процесс растворения металла ведут в течение 10 мин без перемешивания раствора. Если в процессе растворения наблюдается выделение большого количества пузырьков с разбрызгиванием, проба для анализа не годится и растворение необходимо повторить.

После 10 мин растворения раствор с помощью медицинской пипетки переносят на фильтр диаметром 4-5 мм, лодочку несколько раз промывают водой с переносом промывной воды на фильтр. Объем фильтрата с промывными водами должен быть не более 10 мл.

Карбиды тоже переносят на фильтр с помощью фильтровальной бумаги, зажатой в пинцет. Фильтр с карбидами завертывают в кальку, на которой пишут номер данной пробы. Пробы маркируют в соответствии с маркировкой деталей по схеме исследуемого паропровода.

Химический анализ проб проводят в лабораторных условиях.

Фильтр с карбидами сжигают и сплавляют с пиросернокислым калием при температуре 400-450 °С и выщелачивают водой. Объем карбидного раствора должен быть не более 10 мл.

2. Химический анализ
Определение относительного содержания молибдена в карбидах и в твердом растворе

Реактивы

1. Смесь кислот (225 мл серной кислоты удельным весом 1,84; 50 мл соляной кислоты удельным весом 1,19 и 725 мл воды).

2. Олово двухлористое, 10%-ный раствор (10 г двухлористого олова растворяют в 20 мл соляной кислоты удельным весом 1,19 и доливают 100 мл воды).

3. Аммоний роданистый, 25%-ный раствор.

4. Смесь растворов для колориметрирования (10 мл 25%-го раствора роданистого аммония, 20 мл 10%-ного раствора двухлористого олова, 25 мл смеси кислот и 45 мл дистиллированной воды).
Ход анализа

В один из двух цилиндров емкостью 25 мл отбирают пипеткой 3-5 мл карбидного раствора, в другой - 5-6 мл основного раствора. Добавляют смесь растворов для колориметрирования до равных объемов (в зависимости от получаемой интенсивности окраски - до 20-25 мл), тщательно перемешивают и через 20-30 мин фотоколориметрируют с зеленым фильтром в кювете; длина светопоглощающего слоя 30 мм.
Расчет

Относительное распределение элемента (определяемого фотоколориметрическим методом) между карбидной фазой и твердым раствором рассчитывают по формулам (пример расчета приведен в табл.1):


[image: image7.wmf]oo

kk

nD

nD

×

a=

×

; 
[image: image8.wmf]1

100

1

k

C%

=×

+a

,

где ( - относительная величина, показывающая, во сколько раз данного элемента больше в твердом растворе, чем в карбидной фазе;

no - кратность разбавления основного раствора (отношение исходного объема раствора к взятой аликвотной части);

nk - кратность разбавления карбидного раствора;

Do - оптическая плотность основного раствора;

Dk - оптическая плотность карбидного раствора;

Ck - относительное содержание элемента в карбидах (процент распределения элементов между твердым раствором и карбидной фазой).

Таблица 1
Пример рабочей записи и расчета при определении относительного содержания молибдена в карбидной фазе

	Раствор
	Исходный объем, мл
	Взято для анализа, мл
	Оптическая плотность
	Примечание

	При использовании всего раствора

	Основной
	10
	10
	0,25
	
[image: image9.wmf]106025

17

106015

,

,

,

××

a==

××



	Карбидный
	6
	6
	0,15
	
[image: image10.wmf]100

37

117

k

%

C%

,

==

+



	При использовании аликвотной части исходного раствора

	Основной
	8
	4
	0,194
	
[image: image11.wmf]830194

24

460080

,

,

,

××

a==

××



	Карбидный
	6
	3
	0,080
	
[image: image12.wmf]100

294

124

k

%

C,%

,

==

+




Определение относительного содержания марганца и хрома в карбидах и твердом растворе

Реактивы

1. Смесь кислот (150 мл серной кислоты удельным весом 1,84; 150 мл фосфорной кислоты; 700 мл воды).

2. Серебро азотнокислое, 10%-ный раствор.

3. Персульфат аммония.

4. Дифенилкарбазид, 0,15%-ный раствор (0,15 г дефинилкарбазида растворяют в 100 мл гидролизного спирта; если раствор имеет окраску, добавить 1-2 капли фосфорной кислоты).
Ход анализа

Для определения содержания марганца 1-2 мл исследуемых растворов отбирают пипеткой в стаканы емкостью 50 мл. Добавляют смесь кислот (в основной раствор - 2 мл, в карбидный - 1 мл), нагревают до появления паров и охлаждают. Вливают по 2 мл дистиллированной воды, по 1-2 капли раствора азотнокислого серебра и прибавляют небольшое количество (с горошину) персульфата аммония. Тщательно взбалтывают и кипятят до появления малиновой окраски, затем кипятят еще 30 сек до удаления пузырьков и охлаждают. Растворы переносят в цилиндры емкостью 10 мл и дистиллированной водой доводят до метки. Оптическую плотность раствора определяют фотоколориметрически в кювете с длиной светопоглощающего слоя 20 мм с зеленым фильтром.

Растворы из кювет сливают обратно в цилиндры.

Для определения содержания хрома в чистые цилиндры вливают по 3 мл раствора дифенилкарбазида, отбирают 0,5-2 мл основного раствора в один цилиндр и 1-3 мл карбидного раствора в другой, доводят объемы до 20 мл дистиллированной водой и фотоколориметрируют с зеленым фильтром в кюветах с длиной светопоглощающего слоя 20 мм (пример записи приведен в табл.2).

Таблица 2
Пример рабочей записи расчета и относительного содержания марганца и хрома в карбидах

	Раствор
	Исходный объем, мл
	Аликвотная часть, мл
	Объем, до которого разбавляется аликвотная часть, мл
	Взято для анализа, мл
	Оптическая плотность
	Примечание

	Марганец

	Основной
	10
	-
	-
	2
	0,178
	
[image: image13.wmf]1030178

534

260101

,

,

,

××

a==

××



	Карбидный
	6
	-
	-
	3
	0,101
	
[image: image14.wmf]100

157

1534

k

%

C,%

,

==

+



	Хром

	Основной
	10
	2
	10
	1
	0,135
	
[image: image15.wmf]1010320135

56

216100120

,

,

,

××××

a==

××××



	Карбидный
	6
	3
	10
	2
	0,120
	
[image: image16.wmf]100

151

156

k

%

C,%

,

==

+




Определение относительного содержания ванадия в карбидах и твердом растворе

Реактивы

1. Буферный раствор (126 мл раствора уксусной кислоты концентрации 0,2М и 74 мл раствора уксуснокислого натрия концентрации 0,2М).

2. Смесь кислот для растворения (азотная кислота, разбавленная 1:4, и буферный раствор смешиваются в отношении 1:1).

3. Натрий фтористый, 4%-ный раствор.

4. Сульфоназо, 0,02%-ный водный раствор.

5. Натрий углекислый, насыщенный раствор.

6. Смесь растворов для колориметрирования (5 мл раствора NaF, 22,5 мл раствора буферной смеси и 2,5 мл сульфоназо).
Ход анализа

Для определения относительного содержания ванадия в карбидах и в твердом растворе проводят отдельное химическое растворение исследуемого участка детали.

Основной раствор разбавляется дистиллированной водой до 10 мл.

Основной и карбидный растворы помещают в колбочки емкостью 50 мл, добавляют по несколько капель универсального индикатора и нейтрализуют из бюретки раствором углекислого натрия до рН=4(4,5. Растворы фильтруют в цилиндры и разбавляют водой до 10 мл.

Из основного и карбидного растворов отбирают в пробирки пипеткой по 2-3 мл, прибавляют по 3 мл смеси растворов для колориметрирования и тщательно перемешивают. Пробирки помещают в кипящую водяную баню на 5 мин, затем держат в горячей воде 10 мин, после чего охлаждают и разбавляют дистиллированной водой до равных объемов (10-15 мл). Фотоколориметрируют с зеленым светофильтром в кювете с длиной светопоглощающего слоя 20 мм (пример записи приведен в табл.3).

Таблица 3
Пример рабочей записи и расчета

	Раствор
	Исходный объем, мл
	Взято для анализа, мл
	Оптическая плотность
	Примечание

	Основной
	10,7
	2
	0,085
	
[image: image17.wmf]10730085

063

21050205

,,

,

,,

××

a==

××



	Карбидный
	10,5
	3
	0,205
	
[image: image18.wmf]100

613

1063

k

%

C,%

,

==

+




Результаты карбидного анализа пересчитываются на процентное содержание элементов, связанных в карбиды и в твердом растворе. Для этого общее содержание элемента в стали умножается на его найденное относительное содержание Ck и делится на 100. Пример расчета приведен в табл.4

Таблица 4
Содержание элементов, %

	Наименование
	Хром
	Ванадий
	Марганец
	Молибден

	Сталь 12Х1МФ
	1,05
	0,30
	0,46
	0,30

	Ck
	10
	20
	10
	30

	Элемент, связанный в карбиде
	0,11
	0,06
	0,05
	0,09


Определение относительного содержания ванадия с применением анилина

Реактивы

1. Азотная кислота (1:8).

2. Серная кислота (1:3).

3. Щавелевая кислота, 6-10%-ный раствор.

4. Марганцевокислый калий, 3%-ный раствор.

5. Анилин спиртовой раствор (1:1).

6. Ванадиевокислый аммоний - 2,5 г/л (2,5 г растворяют в 300 мл воды, нагревают, приливают 30 мл азотной кислоты и доводят дистиллированной водой до 1 л).
Ход анализа

В парафиновую лодочку заливается азотная кислота. Растворение ведется 10 мин без перемешивания. Основной раствор собирается через воронку с фильтром в цилиндр емкостью 25 мл и доводится серной кислотой (1,84), создавая кислую среду (1:3), т.е., если основного раствора собрали 9 мл, то серной кислоты доливают 3 мл. Затем собирают карбиды фильтровальным жгутом, помещают на фильтр и промывают водой, которую собирают в тот же цилиндр. Карбиды спекают в фарфоровой лодочке с пиросернокислым калием при температуре 400-450 °С и выщелачивают водой. В основной и карбидный растворы приливают по 2 мл раствора ванадиевокислого аммония. Кипятят до удаления окислов азота. Затем растворы охлаждают, к ним приливают раствор марганцевокислого калия по капле до устойчивого розового цвета в течение 5 мин. Окраску растворов разрушают щевелевой кислотой, вливая ее по каплям. В основной и карбидный растворы приливают по 5 капель раствора анилина и тщательно перемешивают. Оба раствора доводят серной кислотой (1:3) до 50 мл. Растворы выдерживают 15-30 мин и фотоколориметрируют с красным фильтром в кювете с длиной светопоглощающего слоя 20 мм. Расчет ведется по методу, описанному выше.

Литература
1. Инструкция по контролю и наблюдению за металлом паропроводов и пароперегревателей. ГЭИ, 1961.

2. Тананаева И.Н. "Заводская лаборатория", 1957, № 5.

_1182078827.unknown

_1182078939.unknown

_1182079013.unknown

_1182079039.unknown

_1182079095.unknown

_1182078972.unknown

_1182078881.unknown

_1182078909.unknown

_1182078848.unknown

_1182078737.unknown

_1182078782.unknown

_1182078710.unknown

