Т.85

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОПИСАНИЯ ТИПА

МИ 2999-2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНА ФГУП "ВНИИМС", ФГУП "ВНИИМ", ФГУП "УНИИМ"

2 УТВЕРЖДЕНА НТК по метрологии и измерительной технике Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, протокол № 8 от 08 июня 2006 г.

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП "ВНИИМС" 13 июля 2006 г.

4 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Настоящая рекомендация распространяется на описание типа для Государственного реестра средств измерений (СИ) систем автоматизированных информационно-измерительных коммерческого учета электрической энергии (далее - АИИС КУЭ), утверждаемых в качестве единичною экземпляра СИ, и излагает общие рекомендации по содержанию и оформлению описания типа.

Рекомендация соответствует требованиям ПР 50.2.009-94 (с Изменением № 1) "Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений".

Рекомендация предназначена для Государственных центров испытаний средств измерений (ГЦИ СИ), аккредитованных на право проведения испытаний для целей утверждения типа АИИС КУЭ.

Структура документа, порядок и наименования разделов остаются полностью соответствующими требованиям МИ 2646-2001 "ГСИ. Описание типа средств измерений для Государственного реестра, порядок построения и общие требования к изложению и оформлению" с учетом последующих дополнений.

1 "Наименование"

Наименование утверждаемого типа приводят, начиная с имени существительного, а последующими словами - определения (имена прилагательные) в порядке их значимости (по ГОСТ Р 1.5-2002 "Стандарты. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению").

2 Раздел "Назначение и область применения"

В разделе дают краткую информацию об основном назначении АИИС КУЭ и краткую характеристику объекта, включая его наименование, на котором установлена АИИС КУЭ.

3 Раздел "Описание"

В разделе "Описание" излагают следующие сведения:

3.1 Функции АИИС КУЭ

АИИС КУЭ - многофункциональное, многоуровневое СИ. Желательно, чтобы описание функций располагалось в определенной последовательности, например, сначала измерительные функции, затем функции обработки, передачи, хранения и защиты измерительной информации. В разделе "Описание" следует указывать только основные функции, параметры и конструктивные особенности АИИС КУЭ, проверка которых предусмотрена программой испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа.

3.2 Методы измерения электрической мощности и энергии

Излагают используемый в счетчике алгоритм вычисления активной и реактивной мощности.

3.3 Состав измерительных каналов

Описание состава измерительных каналов (ИК), в зависимости от их количества и идентичности используемых в их составе измерительных компонентов, представляют в произвольной форме. Из описания должно быть понятно какие измерительные преобразования производятся в ИК, количество уровней системы, их состав и выполняемые функции.

3.4 Организация системного времени

Указывают тип устройства синхронизации системного времени (УССВ) и источник радиосигналов точного времени. Для каждой ступени коррекции (УССВ - устройство сбора и передачи данных (УСПД); УСПД - счетчик электроэнергии и т.д.) указывают периодичность сличения времени корректируемого компонента с временем корректирующего компонента и предел допускаемого расхождения времени корректируемого и корректирующего компонентов, по достижении которого производится корректировка времени. Факт корректировки времени должен отражаться в журнале событий с обязательным указанием расхождения времени в секундах корректируемого и корректирующего компонентов в момент непосредственно предшествующий корректировке или времени (включая секунды) часов корректируемого и корректирующего компонентов в тот же момент времени.

4 Раздел "Основные технические характеристики"

4.1 Рекомендуется представлять технические характеристики в виде таблицы (таблица 1), которая содержит перечень всех ИК с указанием наименования присоединений, измерительных компонентов входящих в ИК (измерительные трансформаторы, счетчики электроэнергии, УСПД) и в предельно лаконичной форме дает достаточно полное представление о составе и метрологических характеристиках ИК АИИС КУЭ. Таблица является рекомендуемой, допускаются иные формы представления информации об ИК АИИС КУЭ, указанной выше.

Таблица 1

| №№ ИК | Наименование присоединения | ТТ | ТН | Счетчик | УСПД | Вид электроэнергии | Метрологические характеристики ИК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Содержание колонок таблицы 1.

1 - номер ИК;

2 - диспетчерское наименование присоединения;

3 - тип трансформатора тока (ТТ) и его заводской номер, с указанием класса точности, номинального первичного и вторичного тока (в виде дроби);

4 - тип трансформатора напряжения (ТН) и его заводской номер, с указанием класса точности, номинального первичного и вторичного напряжения (в виде дроби);

5 - тип счетчика и его заводской номер, с указанием класса точности;

6 - тип УСПД и его заводской номер;

7 - вид электроэнергии (активная, реактивная);

8 - границы интервала для вероятности 0,95 основной относительной погрешности ИК электроэнергии и (или);

9 - границы интервала для вероятности 0,95 относительной погрешности в рабочих условиях.

Характеристики погрешности ИК в рабочих условиях целесообразно указывать только в том случае, если известны средние значения тока и коэффициента мощности, характерные для данного присоединения. При этом характеристики погрешности рассчитываются именно для этих средних значений.

4.2 В примечании к таблице указывают нормальные и рабочие условия, включая параметры сети: напряжение, ток, частота, коэффициент мощности. Рекомендуемое значение коэффициента мощности, соответствующего нормальным условиям, 0,9 инд.

Влияющие величины, диапазоны изменения которых различны для различных измерительных компонентов, указывают для этих компонентов.

В примечание следует включать указание о возможности замены в процессе эксплуатации системы отдельных измерительных компонентов без переоформления сертификата об утверждении типа АИИС КУЭ: стандартизованных компонентов - измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные утвержденных типов, класс точности которых должен быть не хуже класса точности первоначально указанных в таблице, а также УСПД - на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть. Переоформление сертификата утверждения типа не производится и в том случае, если вновь установлены измерительные компоненты более высокого класс точности, но при условии, что метрологические характеристики ИК системы, отраженные в описании типа, оставляют без изменений В противном случае проводят повторное утверждение типа АИИС КУЭ с улучшенными метрологическими характеристиками и переоформляют сертификат об утверждении типа.

4.3 Характеристики погрешности системного времени указывают в виде пределов допускаемых отклонений времени часов любого компонента системы от времени, определяемого радиосигналами точного времени при работающей системе коррекции времени безотносительно к интервалу времени в течение которого допустимое расхождение должно соблюдаться, например. 5 с.

Дополнительно, указывают характеристики стабильности часов (таймера) счетчика электроэнергии и УСПД, а при необходимости (в зависимости от организации системного времени) и часов сервера центрального компьютера или других устройств, синхронизированных по времени с УССВ.

5 Раздел "Знак утверждения типа"

Знак утверждения типа наносят на титульных листах эксплуатационной документации системы типографским способом.

6 Раздел "Комплектность"

В разделе дают ссылку на технорабочий проект АИИС КУЭ, или на руководство по эксплуатации системы или на ее формуляр, в который входит полный перечень технических средств, из которых комплектуется АИИС КУЭ.

7 Раздел "Поверка"

В разделе дают ссылку на Методику поверки АИИС КУЭ и указывают межповерочный интервал для АИИС КУЭ.

8 Раздел "Нормативные документы"

Указывают

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

ГОСТ Р 8.596-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

9 Раздел "Заключение"

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ .............. (наименование объекта) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Пример описания типа для утвержденной АИИС КУЭ приведен в Приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

"____"___________2006 г.

| Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "... ГРЭС" | Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № ____________ |
| --- | --- |

Изготовлена ООО "..." для коммерческого учета электроэнергии на объектах ОАО "... ГРЭС" по проектной документации ООО "...", согласованной с НП "АТС", заводской номер 001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "... ГРЭС" предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, выработанной и потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами ОАО "... ГРЭС", сбора, хранения и обработки полученной информации. Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональною, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;

- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;

- передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;

- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций - участников оптового рынка электроэнергии;

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;

- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;

- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень - трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2 и 0,5 по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983 и счетчики активной и реактивной электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,25 по ГОСТ 30206 для активной электроэнергии и 0,5 по ГОСТ 26035 для реактивной электроэнергии, установленные на объектах, указанных в таблице 1 (24 точки измерений).

2-й уровень - устройство сбора и передачи данных (УСПД) на базе "ЭКОМ 3000".

3-й уровень (ИВК) - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, устройство синхронизации системного времени, автоматизированные рабочие места персонала (7 АРМ) и программное обеспечение (ПО).

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на входы УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по проводным линиям на верхний уровень системы (сервер БД), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.

На верхнем - третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД, по коммутируемым телефонным линиям или сотовой связи через интернет-провайдера.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя приемник сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). GPS-приемник входит в состав УСПД "ЭКОМ 3000". Время УСПД синхронизировано с временем приемника, сличение ежесекундное, погрешность синхронизации не более 0,1 с. УСПД осуществляет коррекцию времени сервера и счетчиков. Сличение времени сервера БД с временем УСПД "ЭКОМ 3000" осуществляется каждые 60 мин, и корректировка времени выполняется при расхождении времени сервера и УСПД 2 с. Сличение времени счетчиков СЭТ-4ТМ.03 с временем УСПД один раз в сутки, корректировка времени счетчиков при расхождении со временем УСПД 4 с. Погрешность системного времени не превышает 5 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Метрологические характеристики ИК

| Наименование объекта | Состав измерительного канала |  |  |  | Вид электроэнергии | Метрологические характеристики ИК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТ | ТН | Счетчик | УСПД |  | Основная погрешность, % | Погрешность в рабочих условиях, % |
| ТГ-1 код точки 671120001111001 | ТШЛ-20 10000/5 Кл. т. 0,2 Зав № 6319 Зав № 6382 Зав № 0381 | ЗНОМ-15 15750/100 Кл. т. 0,5 Зав № 39567 Зав.№ 39576 Зав № 39573 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. Т. 0,2S/0,5 Зав № 109051078 | ЭКОМ-3000 Зав № 09051014 | Активная реактивная | 0,8 1,7 | 1,8 3,4 |
| ТГ-2 код точки 671120001111002 | ТШЛ-20 10000/5 Кл. т. 0,2 Зав № 7231 Зав № 7227 Зав № 7229 | ЗНОМ-15 15750/100 Кл. т. 0,5 Зав № 43177 Зав № 43178 Зав № 43170 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. Т. 0,2S/0,5 Зав № 010951098 |  |  |  |  |
| ТГ-3 код точки 671120001111003 | ТШЛ-20 10000/5 Кл. т. 0,2 Зав № 368 Зав № 364 Зав № 421 | ЗНОМ-15 15750/100 Кл т 0,5 Зав № 98 Зав № 95 Зав № 102 | СЭТ-4ТМ 03 Кл. Т. 0,2S/0,5 Зав № 0109056125 |  |  |  |  |
| ВЛ "Талашкино-1" код точки 673050001105102 | ТВ-220 1000/1 Кл. т. 0,5 Зав № 063 Зав № 099 Зав № 055 | НКФ-220 220000/100 Кл. т. 0,5 Зав№ 1095919 Зав №1068161 Зав №1088156 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. Т. 0,2S/0,5 Зав № 0109051063 |  | Активная реактивная | 1,1 2,6 | 3,1 5,2 |
| ВЛ "Нелидово-1" код точки 671050001105101 | ТВ-220 1000/1 Кл. т. 0,5 Зав № 0033 Зав № 1610 Зав № 0024 |  | СЭТ-4ТМ.03 Кл. Т. 0,2S/0,5 Зав № 0109051074 |  |  |  |  |
| ОВ-220 код точки 673050001105901 | ТФНД-20 1000/1 Кл. т. 0,5 Зав № 2975 Зав № 2212 Зав № 2218 |  | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109056008 |  |  |  |  |
| ВЛ "Талашкино -2" код точки 673050001105201 | ТВ-220 1000/1 Кл. т. 0,5 Зав № 070 Зав № 116 Зав № 072 | НКФ-220 220000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 1095906 Зав № 1095938 Зав № 19027 | СЭТ-4 ГМ 03 Кл. Т. 0,2S/0,5 Зав № 0109051077 |  |  |  |  |
| ВЛ "Компрессорная" код точки 673050001105202 | ТВ-220 1000/1 Кл. т. 0,5 Зав № 2298 Зав № 085 Зав № 1393 |  | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051056 |  |  |  |  |
| ВЛ "Нелидово-2" код точки 673050001105203 | Зав № 0047 Зав № 0030 Зав № 0038 |  | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109056161 |  |  |  |  |
| ВЛ "Озерный" код точки 673050001208201 | ТФНД-35300/5 Кл. т. 0,5 Зав № 14872 Зав № 14806 | ЗНОМ-35 35000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 1504652 Зав № 1504670 Зав № 1504651 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051053 |  |  |  |  |
| ВЛ "Пречистое" код точки 573050001208101 | ТФНД-35 300/5 Кл. т. 0,5 Зав № 14790 Зав. № 20312 |  | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051057 |  |  |  |  |
| Т2 код точки 672080004108201 | ТОЛ-35 100/5 Кл. т 0,5 Зав № 692 Зав № 710 | ЗНОМ-35 35000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 1504653 Зав № 1504649 Зав № 1504673 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0108056128 |  |  |  |  |
| Т1 код точки 672080004108101 | ТОЛ-35 100/5 Кл. т 0,5 Зав № 713 Зав № 725 | ЗНОМ-35 35000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 1504650 Зав № 1504669 Зав № 1503910 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109056141 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "А" 10Т код точки 671120001214801 | ТПШЛ-10 2000/5 Кл. т.. 0,5 Зав № 1010 Зав № 1011 Зав № 774 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 11131 Зав № 11321 Зав № 10870 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051050 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "Б" 10Т код точки 671120001214802 | ТПШЛ-10 2000/5 Кл. т. 0,5 Зав № 1025 Зав № 1029 Зав № 1557 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 10842 Зав № 11125 Зав № 11336 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0108059063 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "А" 20Т код точки 671120001214803 | ТШЛ-10 2000/5 Кл. т. 0,5 Зав № 1040 Зав № 613 Зав № 1033 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 950 Зав № 1022 Зав № 827 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0001058561 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "Б" 20Т код точки 671120001214804 | ТШЛ-10 2000/5 Кл. т. 0,5 Зав № 1048 Зав № 600 Зав № 1016 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 1073 Зав № 1065 Зав № 1068 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051156 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "А" 21Т код точки 671120001214805 | ТПШЛ-10 2000/5 Кл. т. 0,5 Зав № 5749 Зав № 5633 Зав № 5634 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 12234 Зав № 9359 Зав № 10776 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051171 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "Б" 21Т код точки 671120001214806 | ТПШЛ-10 2000/5 Кл. т. 0,5 Зав № 1606 Зав № 5631 Зав № 5746 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 10120 Зав № 10848 Зав № 11106 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051052 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "А" 22Т код точки 671120001214807 | ТПШЛ-10 2000/5 Кл. т. 0,5 Зав № 5697 Зав №5611 Зав № 6022 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 11301 Зав № 10792 Зав № 11134 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109053086 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "Б" 22Т код точки 671120001214808 | ТПШЛ-10 2000/5 Кл. т. 0,5 Зав № 6067 Зав № 5744 Зав № 6049 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т 0,5 Зав № 10791 Зав № 12235 Зав № 11113 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 010953154 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "А" 23Т код точки 671120001214809 | ТЛМ-10 300/5 Кл. т. 0,5 Зав № 6644 Зав № 7455 Зав № 6638 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 11322 Зав № 11139 Зав № 11107 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109052122 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ "Б" 23Т код точки 671120001214810 | ТЛМ-10 300/5 Кл. т 0,5 Зав № 6502 Зав № 02119 Зав № 7952 | ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 11142 Зав № 10685 Зав № 11136 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109051066 |  |  |  |  |
| МВ-6кВ 50Т код точки 671120001214811 | ТЛМ-10 300/5 Кл. т. 0,5 Зав № 01822 Зав № 01826 | НТМИ-6 6000/100 Кл. т. 0,5 Зав № 362 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. T. 0,2S/0,5 Зав № 0109052086 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая);

2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

3. Нормальные условия:

- параметры сети: напряжение (0,981,02)Uном; ток (11,2)Iном, cos = 0,9 инд.;

- температура окружающей среды (205) °С.

4. Рабочие условия:

- параметры сети: напряжение (0,91,1)Uном; ток (0,051,2)Iном; cos = 0,8 инд.;

- допускаемая температура окружающей среды для измерительных трансформаторов от минус 40 до -70 °С, для счетчиков от минус 40 до + 55 °С; для сервера от +10 до +40 °С, для УСПД от минус 10 до + 50 °С;

5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электроэнергии;

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена УСПД на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на ОАО "... ГРЭС" порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчетчик - среднее время наработки на отказ не менее Т = 90000 ч среднее время восстановления работоспособности tв = 2 ч;

- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее Т = 75000 ч среднее время восстановления работоспособности tв = 0,5 ч;

- сервер - среднее время наработки на отказ не менее Т = 60000 ч среднее время восстановления работоспособности tв = 1 ч.

Надежность системных решений:

• резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

• резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте;

Регистрация событий: в журнале событий счетчика:

- параметрирования;

- пропадания напряжения;

- коррекции времени в счетчике;

• журнал УСПД:

- параметрирования;

- пропадания напряжения;

- коррекции времени в УСПД.

Защищенность применяемых компонентов:

• механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- электросчетчика;

- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

- испытательной коробки;

- УСПД;

- сервера;

• защита информации на программном уровне:

- результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи)

- установка пароля на счетчик;

- установка пароля на УСПД;

- установка пароля на сервер.

Глубина хранения информации:

• электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 100 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;

• УСПД - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - 100 суток (функция автоматизирована); сохранение информации при отключении питания - 3 года;

• ИВК - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений - за весь срок эксплуатации системы.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "... ГРЭС".

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "... ГРЭС". Измерительные каналы. Методика поверки", согласованной с ВНИИ ... в декабре 2005 г.

Средства поверки - по НД на измерительные компоненты:

- ТТ - по ГОСТ 8.217-2003;

- ТН - по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;

- СЭТ-4ТМ.03 - по методике поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1;

- УСПД "ЭКОМ 3000" - по методике поверки МП 26-262-99.

Радиоприемник УКВ диапазона, принимающий сигналы службы точного времени.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия",

ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "... ГРЭС" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель: